项目编号：0343-2021

审核员现场审核记录

企业名称:福建闽山消防有限公司

审核员：            审核日期： 2021年 5月7 日下午 ~  5月8 日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问:质检部经理庄彬洪、技术部技术负责人陈开钟、采购部经理尤志伟、业务部经理苏伟文等五位负责人，及室内消火栓流量测试人员尤建忠等工作人员，了解他们的计量职能，他们都清楚本部门和自己的工作职责。 | 质检部 技术部 采购部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织企业的技术部、采购部、业务部等相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，法律法规要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 质检部 技术部 采购部 业务部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司制定了7项测量管理体系的质量目标。质检部制定了年度质量目标分解计划。分解到质检部、采购部、业务部等部门，有具体目标可以测量。查：《部门分解目标》一份，编制：庄彬洪，审核：黄斯毅。质量目标分解到质检部有测量设备配备率≥98%、强检测量设备受检率100%、计量确认按计划完成率≥95%、因测量过程失控造成误判数量≤1件等4项目标。采购部有采购产品合格率≥98%、采购产品及时交付率≥95%等2项。业务部有顾客满意率≥90%、顾客投诉处理及时率≥99%、合同履约率100%等3项目标。查《质量目标及实施一览表》中列出目标、要求、考核方式及完成情况。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了MS/MP-07-2020《测量记录管理程序》文件,规定了记录的控制要求。 抽查质检部重要测量过程记录，记录1：编号为B-CX8.6-04-06-01室内消火栓（SZNW型）产品质量检验记录表一份,检验项目有外观质量、标志、密封件、密封性能、材料、尺寸等13项，检验依据为《室内消火栓产品质量检验规范》，检验日期：2021.04.01，检验员：尤建忠，保存期限2年，信息量满足要求。 记录2：地下消防栓机加工产品检验记录，编号：B-CX8.6-03-04-03-04-01一份，有零件名称、规格、检验项目、技术要求、零件名称及图纸代号、检验依据等信息。检验日期：2020.05.15，检验员尤建忠。 记录3：由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心2020.09.04检验的SN65-Y/室内消火栓检验报告一份，报告编号No:Gn202005020，检验依据：GB3445-2018,CCCF-CPRZ-26:2019,检验项目：阀杆升降性能、开启高度、水压强度、密封性能等13项检验项目，编制：赵青松。 记录4：由福建省水暖消防产品质量监督检验中心2020年8月6日检验的室内消火栓（全铜）检验报告一份，检验依据：GB3445-2018室内消火栓，检验项目水压强度、密封性能等3项检验项目。 符合标准要求。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《测量设备台账》共有407台纳入测量管理体系，3台强检测量设备，A类25台，B类382台，已对测量设备进行AB分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送至深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准。 查质检部：1、编号为4501200157的深度游标卡尺2021.4.26校准合格。2、编号5412450671的游标卡尺2021.4.26校准合格。3、编号HC67610289431的电接点压力表2021.04.26校准合格。 查质检部:1、编号为126032的精密压力表2021.04.26校准合格。2、编号：120705002003的SBL数显靶式流量计2020.05.13校准合格。3、编号为12029的橡胶硬度计2021.04.26校准合格。4、编号为SH0407159的耐压测试仪2021.04.26校准合格。 现场使用的温度计，检测结果已经将检定证书中的修正值进行对应的修正。 现场计量确认标识标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 符合标准要求。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部建立了合格供方名录，编号：MS-6.4-02，共7家企业纳入供方合格名录中，其中有4家测量设备外部供方和4家测量设备检定/校准、检验服务供方。 抽查编号:QR-8.4-01 测量设备供方评价表4份，从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，产品价格及服务等7项内容对乐陵市建鑫五金工具有限公司、北京朋利驰科技有限公司 、江苏赛特勒机电有限公司、丹阳市天盛机械制造有限公司等4家企业资质和提供服务范围进行评价，有保存评价记录。 抽查编号为:QR-8.4-01 检定/校准服务供方评价表4份，分别从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力等7项内容对深圳华科计量检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司的检定/校准机构进行综合评价。有保存评价记录。对产品质量检验的第三方服务供方单位国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、福建省水暖消防产品质量监督检验中心进行综合评价。有保存评价记录。 符合标准要求。 | 采购部 业务部 | 否 |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了MS/MP-13-2020《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，采用《计量确认和测量过程汇总一览表》进行汇总，按照控制规范中规定的频次进行监视。 公司共识别48个测量过程，18个重要测量过程，30个一般测量过程，分为一般和重要两类管理。 查质检部：识别18个测量过程，分为一般和重要两类管理； 抽查了质检部《室内消火栓壁厚检测过程》进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 查：《计量确认和测量过程汇总一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 符合标准要求。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了MS/MP-16-2020《测量满意度管理程序》文件，由业务部负责，查《顾客满意度/意见调查征询表》30份，在调查表中包括服务态度、产品质量、符合合同要求、发货的准时性等调查内容，并进行统计分析。调查结果均满足顾客的计量要求，外部顾客满意度97.2%。查《内部顾客满意度调查统计》30份，每份10项调查内容，其中满意项次290项，不满意项次10项，顾客满意度96.7%。目前没有投诉。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了MS/MP-14-2020《不合格管理程序》。对体系的不符合项，不合格测量过程和不合格测量设备、不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。 质检部为测量体系不合格、测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管代批准后实施，并负责对不合格做出处置决定。 经验质检部对内审过程中发现的2个不符合项，有原因分析，及时进行了纠正（预防）措施，按期完成整改。 符合标准要求。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了MS/MP-19-2020《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 质检部针对不符合能够按照管理规定进行整改纠正，同时做好内部预防工作。 符合标准要求。 发现问题：（地下消防双机加工产品检验记录表）记录不规范，已纠正； 查看（内部顾客满意度调查表）记录不规范，缺负责人签字，已纠正。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 所查质检部、技术部《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》、室内消火栓（SNZW型）产品质量检验记录表、MS-SQJS03-2020《机加工过程产品质量检验规程》、MS-SQJS01～SQJS17-2020《技术文件》（消火栓、消防水枪、消防接口），MS-SQJS01-2020《采购产品质量要求及对供方的要求》、MS-SQJS02-2020《采购产品质量检验规范》文件,计量单位书写正确，现行有效并受控。 计量单位的使用，符合法定计量要求。测量设备溯源合理。企业技术文件计量单位使用规范。公司有3件强检测量设备，能按规定的周期送检。 符合标准要求。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |