编号：0101-2020-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 水质检测仪氨氮  示值误差检验 | | 被测参数要求(含公差) | 检测范围：0.1—10㎎/L，量程的50%，示值误差±5% | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | HJ101-2019《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及监测方法》5.1 性能指标 | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  1、 测量参数公差范围：Ｔ=±5%  测量设备的最大允差△允≤1/3Ｔ=±5%×1/3=±1.67%  2、测量设备的校准不确定度推导：  =3.34×1/3=1.11%  3、测量过程的推导：检测范围：0.1—10㎎/L，选择5mL的分度吸量管和500mL的容量瓶。 | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称  /编号 | | 型号规格 | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书  编号 | 校准/检定日期 |
| 氨氮溶液  标准物质  GBW（E）083304-50 | | 1000μg/mL | U=1%(K=2) | GBW(E)083304-50 | 2021年2月 |
| 分度吸量管00622742 | | 5mL | A级（±0.025ml） | YH2020-03124 | 2020年3月5日  （有效期3年） |
| 容量瓶00622752 | | 500mL | A级（±0.25ml） | YH2020-03114 | 2020年3月10日（有效期3年） |
| 计量验证记录  氨氮溶液标准物质氨氮（以N计）含量为1000mg/L，可用分度吸量管和容量瓶稀释至5 mg/L，满足导出要求(0.1～10)mg/L的要求。  溶液标准物质的测量不确定度U=1%；满足计量要求测量不确定度U95允=1.11%的要求。  计量验证：采用能力指数法：  （要求为2以上），满足要求。  验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： 验证日期：2021 年04 月10 日 | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备已检定/校准； 5. 测量设备验证正确。   审核员签名：  企业代表签字：  审核日期：2021 年05 月10 日 | | | | | | |