受理编号：0101-2020-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 研发部 | 电子天平 | D449725941 | AUY120 | 级 | 标准砝码 E2等级 | 厦门市计量检定测试院 | 2021.2.26 | √ |
| 研发部 | 酸度计 | 007012 | PHS-3C | U=0.01 pH K=2 | Ph/离子计检定仪 0.0006级 | 厦门市计量检定测试院 | 2021.3.5 | √ |
| 研发部 | 紫外可见分光光度计 | A11665431930CS | UV-2600 | Ⅱ级 | 紫外光区透射比滤光片Urel=1.0% k=2 | 厦门市计量检定测试院 | 2021.3.8 | √ |
| 研发部 | 电导率仪 | 14310120 | Cond3210 | Urel=0.4%, k=2 | 氯化钾电导率溶液标准物质 Urel=0.25% k=2 | 厦门市计量检定测试院 | 2021.3.8 | √ |
| 生产 综合部 | 室内外温湿度计 | B-31 | （0~100）%RH(-20~50)℃ | ±2℃ ±5%RH | 电动通风干湿表 二级 | 厦门普标计量检测研究有限公司 | 2021.3.10 | √ |
| 研发部 | 低温水槽 | 1851A | DKB-550 | ±0.1℃ | 温湿度试验设备自动检定系统 U=0.09℃ k=2 | 海峡富民生质检技术服务公司 | 2021.3.16 | √ |
| 研发部 | 标准物质N-NO2 in Water | 20072 | 20ml/ 只 | Urel=2 k=2 | / | 中国计量科学研究院 | 2020.7.1 （二年） | √ |
| 审核综合意见： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理控制程序》，《溯源性管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由研发部负责溯源。公司测量设备全部委托厦门市计量检定测试院、厦门普标计量检测研究有限公司、海峡富民生质检技术服务公司检定/校准，证书由研发部崔玉梦保存。抽查7份测量设备检定校准证书，全部在有效期内（其中1份标准物质证书），该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年5月10 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |