[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                           编号：0350-2021
审核员现场审核记录

企业名称：：重庆荣科园林设施有限公司
审核员      [image: image2.png]


                                  审核日期：2021年4月22-23日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	    与公司管理者代表刘磊沟通，了解企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质管部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。企业产品从原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。企业主要主导产品：园林设施（休闲椅、花箱、凉亭）、环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾桶、垃圾转运箱、塑料垃圾桶）的设计、生产、销售；市政设施（标识、健身器材）玻璃钢制品的销售。相关活动。主要服务于重庆市环境卫生管理所并建立了长期的友好合作关系。企业产品的技术水平在国内均处于领先地位所属企业并得到用户的好评。企业通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表质管部、

办公室、生产部（技术）、采购销售部、


	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是质管部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的18项职能。
企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。
	管理者代表质管部、
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质管部已组织识别企业原材料成份、尺寸检验、生产过程质量监控、出厂产品满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。
	管理者代表 

质管部、

采购销售部


	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。未分解到各部门，有具体指标可测量，质管部按月统计至2020.11-12月至2021年1-3月均能达标。
	质管部


	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年1月20日开展了测量管理体系管理评审，总经理雷明仙主持管代刘磊汇报了体系运行情况，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。并总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	管理层

质管部

办公室


	   否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？
培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
行政部编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求，体系相关人24人。抽查了企业制定的2020-2021年员工培训计划5项，完成3项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。建议：企业内审员：刘磊、余春明按计划参加相关有资质的培训机构组织的学习，培训后考试合格后取得内审员证书再组织企业开展公司内审工作。符合要求。
	办公室


	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系《测量管理体系手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。质管部提供的产品主要执行标准为CJ/T 280-2020 《塑料垃圾桶通用技术条件》;GB/T19095-2019《 生活垃圾分类标志》、GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》等标准，文件现行有效。现场抽查冲孔板休闲椅图纸，没有受控，建议完善。
	质管部


	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.3.1测量设备

6.3.2环境

6.2.4标识
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质管部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有25台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。现场抽查编号：1QQ276577游标深度卡尺，校准日期2021.4.26校准周期12个月；外径千分尺编号IY024946检定日期20201.4.26校准周期12个月。
	质管部

生产部（技术）（车间）
	否


	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1计量确认

7.1.1总则
	企业建立了《计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查计量确认表中，编号J088571，游标卡尺，此测量过程为240L垃圾桶桶底厚度测量：要求厚度≥6.9+0.4mm，实测量值：7.0mm 现场配备计量器具测量值为：测量设备的最大允许误差：±0.02mm< ±0.07mm                                                                                                              验证： 符合测量过程的计量要求。依据校准结果验证。检定证书号2021041902475，确认过程符合要求。
	质管部
	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。
	质管部
	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业生产的产品,无需使用封印管理。满足要求。
	质管部
	否

	12
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程

7.2.2测量过程设计

	企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了18个测量过程，其中关键测量过6个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业对测量过程分重要、和一般测量过程进行管理。对240L垃圾桶桶底厚度、桶盖厚度、垃圾桶重量等关键测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《240L垃圾桶桶底厚度测量过程控制检查表》。

抽查：240L垃圾桶桶底厚度测量过程及控制一览表中游标卡尺，满足240L垃圾桶桶底厚度测量等。测量过程设计符合要求。
	质管部
生产部（技术）（车间）
	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。
重点抽查。240L垃圾桶桶底厚度测试测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	技术部
	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业所有的测量设备均委外送检到：重庆市计量质量检测研究院、，查其法定计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01045号  企业量值溯源符合标准要求，随机抽查7台件，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》
	质管部
	否


	15
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表

质管部
	否

	16
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2021年1月13日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司所有4个职能部门、2个生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
	管理者代表

质管部

办公室


	否

	17
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了《监视管理控制程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	质管部
	否

	18
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期已整改关闭。目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理控制程序》文件规定要求进行控制。
	质管部
	否

	19
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正措施管理控制程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	质管部
	否

	20
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	质管部提供的检测设备管理台账技术参数法定计量单位标注正确，抽查：垃圾转运箱2021.3.12测量记录中勾心高度、锁卡长度、导轨宽度等技术参数要求，法定计量单位标注正确。企无强检设备，企业无定量包装产品。满足标准要求。
	质管部


	否 


 6 / 6

