编  号：0099-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：安徽星辰智创信息科技有限公司

审核员：                              审核日期：2021年04月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2021年4月8日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表洪斌参与审核。内审分1个组，对公司3个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年4月9日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年4月17日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理王运强委托管理者代表洪斌主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层/管理者代表/ 工程管理中心、综合管理部、市场营销部 | 否 |
| 2 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 工程管理中心提供的接地电阻测试记录,编号：JL20210401未规定出保存期限。建议补充完善。查：网线测试仪，型号：CLL10-BT602编号为XC-02，校准日期2020.5.19。查：游标卡尺（0～150）mm，编号XC-01校准日期2020.5.19；计量确认周期12个月；水平仪编号XJC03，型号：DSC232，校准日期2020.4.29；万用表型号：VC8900 编号：XJC01校准日期2020.4.29。使用环境条件满足要求，无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源到深圳华科计量检测技术有限公司。对校准服务供方进行了资质及服务评价资料，深圳华科计量检测技术有限公司。经过中国认可国际互认校准实验室认可，CNAS 8465符合要求资料和相关记录齐全符合要求。 | 工程管理中心、 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 工程管理中心、综合管理部等部门均已识别顾客的测量要求，工程管理中心导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《立杆防雷接地电阻测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，工程管理中心已对公司总的质量目标进行了统计，2020年5-12月至2021年1-3月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。 | 工程管理中心 办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，工程管理中心已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。查:工程管理中心供方评价记录表，对深圳华科计量检测技术有限公司校准服务方的能力进行评价。 | 工程管理中心综合管理部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“立杆防雷接地电阻测量”使用的接地电阻测试仪。编号XC03计量确认周期12个月，经过深圳华科计量检测技术有限公司校准，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。工程管理中心提供现场使用的光纤测试仪，编号为XC-04，校准日期为2020.05.19依据校准结果进行计量确认，计量确认过程符合标准要求。 | 工程管理中心 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“立杆防雷接地电阻测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。工程管理中心提供的“接地电阻测试记录中，接地电阻类别及标准组织：防雷接地≤10Ω；检验日期：2021年4月15日。测量过程符合要求。 | 工程管理中心 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 已对关键控制过程“立杆防雷接地电阻测量过程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 工程管理中心 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》市场营销部 采取发放《顾客满意度调查表》方式企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。外部顾客满意度97.26%。在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 内部顾客满意率调查尚未进行调查，已与企业沟通，需开展内部顾客满意率调查工作，明年待查。 | 工程管理中心 、市场营销部 | 次要不符合01 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《立杆防雷接地电阻测量过程》显示:2020年6月到2021年4月对关键控制过程“立杆防雷接地电阻测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 工程管理中心 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“查工程管理中心的“接地电阻测试记录”1份，记录中没有测试的依据信息。不符合GB/T19022-2003的条款7.2.4 a）测量过程的记录”；经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 工程管理中心 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 工程管理中心提供的《梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录》；记录中计量单位使用情况符合要求。企业目前未有强检设备。符合要求。 | 工程管理中心 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 主要耗能为电、水；查企业2020年5-12月至2021年1-3月，能耗总量0.39吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合管理部、市场营销部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于安徽省、甘肃省政府扶贫项目和客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 市场营销部 | 否 |