编    号：0013-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__大庆诺思环保科技有限公司__

审核员：          审核日期： 2021年04月24日 上午至2021年04月24日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽企业的测量设备游标卡尺（0-300）mm于2021.4.14检定校准等均由专业的检测机构检定校准，处于有效计量确认状态使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。 在质检部发现一块，编号16.0182031规格为0-1.6MPa的耐振压力表 没有纳入测量设备台账管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备 | 质检部/生产部 | 次要不符合01 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年3月-2021年3月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 管理层/ 质检部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽关键测量过程高压阀组水压密封性试验 测量过程测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确，部门尚未发生验证不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7. 2.1 总则 | 企业尚未有新增测量过程。原有高压阀组水压密封性试验 测量过程已编制控制规范进行控制、有效性确认，符合要求。 | 质检部/生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对高压阀组水压密封性试验 测量不确定度评定见测量不确定度评定表符合要求 | 质检部/研发部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对高压阀组水压密封性试验测量计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视见测量过程监视控制图 | 质检部/综合办/生产部/生产车间 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年2月21日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于2月22日完成整改。企业于2021年3月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理吕景春主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 符合要求。 | 管理层/ 质检部/综合办 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业上年度监督审核过程中未发现不符合项。符合要求。 | 管理层/ 质检部/生产部/综合办/市场部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查企业入厂检验记录编号JL-NSET-015，检验项目外观，基本误差等及质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器，符合要求。企业生产，产品不属于定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年3月-2021年3月用电5.7t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 综合办 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 质检部建立和评价测量设备合格供方名录。市场部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 | 市场部 | 否 |