编号：0122-2020-2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 外径千分尺 | X214 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.12.28 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 76326 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 淮安市计量测试中心 | 2020.12.28 | √ |
| 质检部 | 指针式推拉力计 | 2300121211428 | NK-300 | Urel=0.4% k=2 | 标准测力检具专用砝码0.1% | 淮安市计量测试中心 | 2020.12.28 | √ |
| 质检部 | 扭力表 | 1212303 | 9.0BTG/S | Urel=0.7% k=2 | 扭矩测量仪0.3级 | 淮安市计量测试中心 | 2020.12.28 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 1010-868 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.12.28 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 19126593 | 0-2.5MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 淮安市计量测试中心 | 2020.12.28 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 186 | TCS-500 | Ⅲ级 | 砝码 M1 F2等级 | 淮安市计量测试中心 | 2021.04.20 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見： 企业所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定、校准，经查7份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期：2021年04月24日 上午至2021年04月24日 下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**