编号：0025-2019-2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江特科技股份有限公司 | 审核员 | 汪宁艺 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电子台秤 | 2082 | TCS-150kg | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 江阴市计量测试检定所 | 2020年05月27日 | √ |
| 质检部 | 数显温度控制仪 | 5-01 | 0~400℃ | 0.5级 | 特稳携式校验仪0.02% | 江阴市计量测试检定所 | 2020年05月15日 | √ |
| 质检部 | 静液压试验机 | 1708038 | JJHBT-22020 | *U*=0.2MPa*K*=2 | 数字压力表0.2级 | 江阴市计量测试检定所 | 2021年04月20日 | √ |
| 质检部 | 溶体流动速率仪 | JTGF-J-07 | MFI-1211 | *U*=0.4℃*K*=2 | 多点温湿度测试仪温度：0.05%FS 湿度：≤±1.5%RH | 江阴市计量测试检定所 | 2020年05月15日 | √ |
| 质检部 | 碳黑含量测试仪 | JTGF-C-13 | GW-3500 | *U*=1.2℃*K*=2 | 便携式校验仪±0.02%铂铑10-铂热电偶 二等 | 江阴市计量测试检定所 | 2020年05月15日 | √ |
| 质检部 | 带表游标卡尺 | JP602696 | (0~150)mm | ±0.03mm | 量块5等 | 江阴市计量测试检定所 | 2020年08月07日 | √ |
| 质检部 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | JTGF-C-03 | XRW-300-142 | *U*=0.4℃*K*=2 | 多点温湿度测试仪 温度：±0.05%FS 湿度： ≤±1.5%RH | 江阴市计量测试检定所 | 2020年05月15日 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | B647341553 | AR124CN | Ⅰ级 | 砝码E2级 | 江阴市计量测试检定所 | 2020年5月15日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司测量设备全部送外检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，公司检定/校准证书由质检部保存，现场抽查8份证书，均由江阴市计量测试检定所检定/校准，量值可溯源至上一级计量标准，符合公司对溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2021年04月26日 上午至2021年04月27日 上午 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**