编    号：0072-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司

审核员：              审核日期： 2021年 4 月 26 日下午~ 4月 27 日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 查《测量设备计量确认明细表》、《测量过程及控制一览表》和计量设备台账，共有15台测量设备，强检测量设备2台，实行分类管理，明确了对测量设备的使用、维护及保养要求。查公司《2021年度检测设备送检计划》，编号：AHXYCL-JH-2001，明确2021年底送检时间。有15台测量设备纳入了测量管理体系，没有新增测量设备。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查管材厚度检验过程使用的游标卡尺，测量设备编号：17121368，检定证书编号:YCCD2021-1-000149号,检定日期2021年04月23日，检定机构：六安市计量测试研究所，测量设备处于有效的检定状态，测量设备证书与台账信息均一致，粘贴了计量确认合格状态标识，符合要求。 抽查生产过程测量所使用的测量设备为：外径千分尺，出厂编号：7011374，检定证书编号：YCCD2021-1-000146，验证日期：2021年04月25日，检定机构：六安市计量测试研究所，测量设备处于有效的检定状态，测量设备证书与台账信息均一致，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。 | 生产技术部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业AHXY/CX12-2019《外部供方管理控制程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 企业无新增测量设备和检定校准服务供方。 抽查公司1份《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，分别从企业资质情况，履行合同能力，证书质量时效性，产品价格，售后服务质量等5方面对六安市计量测试研究所进行检定校准服务供方资质及服务能力评价，符合要求。 企业建立外部《合格供方台账》（测量设备），文件编号：XXSGCL-JL-035，其中上海量具刃具厂有限公司，上海金正仪表有限公司，成都成量工具集团有限公司等7家企业，分别对7家企业资质和提供服务范围进行评价。 抽查文件编号：AHXYCL-JL-039供方名称：上海量具刃具厂有限公司；经质量部、采购部、生产部、等部门分别从企业资质情况，履行合同能力，证书质量时效性，产品价格，售后服务质量等5方面对青海量具刃具有限公司进行综合评价，为合格物资供方，符合要求。 | 生产技术部 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1计量确认 | 查公司质量部提供的《测量过程及控制一览表》，《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。测量设备的配备、检定/校准、验证方法满足要求。 详见附件《计量要求导出和验证记录表》。 抽查记录编号：NO:1的 《计量确认过程验证记录表》，测量设备为：数显卡尺，出厂编号：431015549，检定证书编号：YCCD2021-1-000147，验证日期：2021.04.25，验证方法为准确度比较法,方法正确，有计量确认状态标识，测量要求识别正确，符合要求。 测量设备计量确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 查生产技术部的编号为1805494的百分表已与2021年04月23日实施了校准，证书编号：YCCD2021-1-000145，但未进行计量确认。不符合GB/T 19022-2003 中“7.1.1总则”的要求。 | 生产技术部 | 不符合 01 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增测量过程，共识别54 个测量过程，其中12个关键测量过程。《测量过程及控制一览表》信息量齐全，符合要求。 抽查已识别关键测量过程：“不锈钢钢带厚度测量过程”已编制《测量过程控制规范》有规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求。有效性确认方法正确，有高度测量过程统计记录和控制图。 见附3：《测量过程有效性确认表》见附2：《测量过程监视统计记录 表及控制图》 | 生产技术部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 公司制定了AHXY/CX17-2019《测量不确定度管理控制程序》程序文件满足标准要求。 重点抽查了关键控制测量过程《排水管材壁厚检验测量过程的不确定度评定》，方法符合要求。 见附1《不锈钢钢带厚度测量过程的不确定度评定》。 | 生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高标准。所有测量设备均外委“六安市计量测试研究所”和“扬州市天域计量测试有限公司”进行检定/校准。 抽查由“六安市计量测试研究所”检定，原材料进厂检验使用的游标卡尺，型号/规格：（0～500）mm，出厂编号：9-1703153,检定证书一份，证书编号：YCCD2021-1-000148检定日期：2020年08月13日。 “六安市计量测试研究所“的计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2018）008号。量值均溯源至社会公用标准，溯源方式符合要求。 “扬州市天域计量测试有限公司”，由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，注册码：“CNAS L5296”。量值均溯源至社会公用标准，溯源方式符合要求。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生产技术部 | 否 |
| 7 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了AHXY/CX19-2019《不合格管理控制程序》，对不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 生产技术部 采购部 销售部 | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。 企业于2021年3月3日～3月4日开展年度内审工作，发现1个不符合项，针对该不符合项，企业制定了记录编号为AHXYCL-JH-2004的 《2021年度管理体系内审不符合整改计划》，编制了AHXYCL-BG-2003《 2021年度内部审核不符合项整改报告》。已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年3月15日完成整改，不符合项已关闭。 | 生产技术部 采购部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了AHXY/CX18-2019《审核和监视管理程序》文件，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按规定的频次，进行持续监视统计记录。见附2：《测量过程监视统计记录表及控制图》 | 生产技术部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水。2020年全年用电120496kWh，水1770吨。共计14.96吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产技术部 采购部 销售部 | 否 |