编    号：0018-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__咸阳圣亚机电设备有限公司__

审核员：__李俐____高研____           审核日期： 2021年04月30日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门和生产车间共有5项指标可测量，每半年由行政部 统计考核，查2020-2021年度的两次考核均已达标。 | 行政部 质管部 生产部 技术部 销售部 | 不列入 |
| 2 | 企业内审和管理评审情况？ | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年3月25日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理雷胜利主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表谢沙作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排。 于2021年3月10-12日 ，组织了公司测量管理体系内部审核，总经理焦琼琼为审核组长，分两组对公司行政部、质管部、技术部、生产部和生产车间、销售部和供应部进行了审核，共发现了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 行政部 质管部 技术部 | 不列入 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 抽查，出厂编号7615396，游标卡尺，B类测量设备，经设备深圳天溯计量检测股份有限公司校准。设备上已粘贴确认标签。 抽查，出厂编号41970，千分尺B类测量设备，经设备深圳天溯计量检测股份有限公司校准，设备上已粘贴确认标签。 抽查，出厂编号75650，杠杆千分尺，B类测量设备，经设备深圳天溯计量检测股份有限公司校准，设备上已粘贴确认标签。 符合标准和公司文件要求。 | 质管部 生产部 技术部销售部 | 不列入 |
|  |  | 6.3.1 测量设备 | 公司已建立《测量设备管理程序》。 质管部负责建立测量设备台账。查《测量设备台账》，公司主要测量设备有千分尺、游标卡尺和杠杆千分尺等共有计量器具119台件。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。 | 质管部 生产部 技术部 | 不列入 |
|  |  | 6.3.2 环境 | 公司对测量环境无特殊要求。 | 质管部 生产部 技术部 | 不列入 |
|  |  | 6.4 外部供方 | 该公司未建立计量标准，质管部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备均送至深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准，质管部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 质管部 生产部销售部 | 不列入 |
|  |  | 7.3.2溯源性 | 抽查， 编号为041276123，(25-50)㎜，外径千分尺；编号为53374，(100-125)㎜，0.01mm的外径千分尺；编号为1748，深度尺均深圳天溯计量检测股份有限公司校准。 见《测量设备溯源抽查表 》。 编号0086 200HR-150 洛氏硬度计，未能提供有效溯源证明，不符合GB/T19022标准7.3.2条要求。 | 质管部 生产部 技术部 | 01 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查一二三四档拨叉轴径测量过程的测量要求识别正确，配备的杠杆千分尺，已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。 查生产部，编号：7162千分尺，经2020.7.25校准，经8月2日确认满足要求； 编号：1588 深度尺，经经2020.7.25校准，经7月30日确认记录，确认记录满足要求。 | 质管部 生产部 技术部 | 不列入 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查：一二三四档拨叉轴径测量过程编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认。 | 质管部 生产部 技术部 | 不列入 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查一二三四档拨叉轴径测量过程不确定度评定正确。 | 质管部 生产部 技术部 | 不列入 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查一二三四档拨叉轴径测量过程对杠杆千分尺的监视每月进行一次。 | 质管部 生产部 技术部 | 不列入 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上次监督审核开具 1个不符合项，已经纠正并制定对应的纠正措施，经确认纠正措施有效，落实到位，不符合项已经关闭。 | 质管部 生产部 技术部 | 不列入 |
| 9 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。 | 行政部 质管部 生产部 技术部销售部 | 不列入 |
| 10 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 2020年全年能耗63吨标煤，配备了2台电能表精度等级0.5、1.0级满足GB/17167的要求4.3条款。 | 行政部 质管部 生产部 技术部销售部 | 不列入 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 行政部 质管部 生产部 技术部销售部 | 不列入 |