附3

高度控制测量过程的有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | CG/JL-001 | 测量过程 名称 | 油气分离器气密试验 | 测量过程规范 编号 |  | CG-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 工艺支持部 | 测量项目 | 气密试验 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：压力表,测量范围(0-0.6)MPa,最大允许误差±0.0096MPa，U=0.0025 MPa,k=2。 测量方法：依据CG-GF-01《油气分离器气密测量过程控制规范》，将分离器定于试压机上，进压至额定压力值，关闭启闭件，一端松开通向大气，查看有无泄漏，分别做3次密封试验取平均值，记录数值 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：量具使用人员，经培训合格，取得操作上岗证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查看“压力表校准证书”，校准日期为2021年03月05日，符合要求。 检测过程有效性进行确认： 2020年6月22日，用压力表进行三次检测，得平均值为Y1=0.469MPa。 2021年3月15日，用压力表进行三次检测，得平均值为Y2=0.451MPa。 测量过程的扩展不确定度为 U=0.02 MPa （k=2） 测量过程的有效性按下列方法计算： En =0.57<1 当En=0.57≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 刘景旺 日期： 2021年3月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |