目编号：0026-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：铁岭米勒石油新材料有限公司

审核员：                                     审核日期：2021.5.6

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过管理者代表李罡介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。技术质量部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《防磨蚀接箍表面硬度检验测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构无变更产品未增加 | 管理层/管理者代表技术质量部/人力资源部/生产部/供销部/ | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | - 企业制定了总的5项质量目标，技术部（质量）已对公司总的质量目标进行分解，统计，2020年5-12月至2021年1-4月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：生产部完成情况：在用计量器具送检率99%；关键过程测量设备计量确认100%。 | 技术质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年4月7日，开展了测量体系管理评审，会议由倪德才总经理主持，管理代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司的测量体系内审： 公司于2021年3月22日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表汪家强参与审核。内审分1个组，对公司4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年3月25日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 技术质量部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未开出不符合项， | 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1现场生产部（车间）“发现两台数控车床上使用的软件没有确认不符合标准6.2.2软件条款”针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。 | 技术质量部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 技术质量部提供的特殊过程监控记录编号：TLML-ZG-JY-04，产品名称：光杆喷焊，中频电压、喷焊车速、淬火温度、回火温度等检验项目和检测结果等技术参数计量单位未使用法定计量单位，建议补充完善。企业目前未有强检设备。 | 技术质量部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：企业用于中国石油天然气集团有限公司、辽河油田、吉林油田、冀东油田、青海油田、华北油田、大港油田等单位。 客户二方审核及企业形象广告宣传。 （3）企业进行招投标用。 | 技术质量部 | 否 |