项目编号：0019-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西新瑞丰生化股份有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年05月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标3项： ①A类测量设备受检率达100%，B类测量设备受检率达98% ②A类测量设备完好率大于95%； ③保持测量管理体系持续有效。 计量科、品质部对质量目标进行分解。有具体指标可测量。2020年和2021年1-4月对质量目标进行统计分析。到目标值。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年10月22日开展了4体系管理评审，会议由公司总经理周金龙主持，由管理者代表张金儿汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，保存了评价记录。 企业测量设备全部委托东华计量测试研究院检定/校准。计量科提供了计量检测外部服务供方东华计量测试研究院和国防科技工业第一计量测试研究中心的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查计量科编号为101的活塞式压力真空计2021年6月16日检定合格。查品管部出厂编号为WZZ-2S/2SS的自动旋光仪2020年5月21日校准证书，现场标识、台账信息和证书一致。计量科、品质管理部环境条件满足要求。 测量设备使用环境条件均满足要求。 企业未建立计量标准，测量设备均外检定/校准，测量设备委托东华计量测试研究院和国防科技工业第一计量测试研究中心检定/校准。企业所有测量设备都经过溯源.祥见《测量设备溯源抽查表》 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：粉剂自动包装测量过程，要求已识别测量设备经检定，验证满足要求，关键测量过程查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业新增关键粉剂自动包装测量过程，编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，编制了控制规范。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了粉剂自动包装关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，2020年5月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年9月28-9月30日组织了公司4体系管理体系内审，内审分3个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了5不符合项，于10月20日完成整改。 内审组织有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表张金儿主持，总经理周金龙参加。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。现场重点抽查了粉剂自动包装测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上年审核共出具一般不符合项1项。 查2020年外审开出了一项不符合项报告：在制剂车间发现，抽检用FM2-9011电子天平（出厂编号14736867）标识有效期至2020年5月20日，已超期。经询问，使用单位已委托外部计量机构进行了检定，但未能提供检定合格的证据。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中6.3.1条，为次要不符合。 企业对不符合组织了纠正，1.确认该电子天平的检定结果，并更新状态标识；2.举一反三，对已超期标识设备进行清查，说明超期原因和处理结果；3.完善计量标识管理制度，并组织有关人员进行内部培训。避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，经查阅查阅纠正和预防措施记录，验证企业对内审过程中发现的5个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 2020年9月29日内审发现“计量科20200289压力表检定原始记录，复核员无签名，复核日期无。不符合ISO 10012:2003标准中6.2.3条”。查阅纠正和预防措施记录，措施有效性。2020年10月20日按期整改关闭. | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业32台测量设备列入强制检定项目。随机抽查8台件，溯源管理较好。 | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，企业2020年耗能1.1865万吨标准煤。是重点耗能单位， | 计量科 |  |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备5台件，实际配备5台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备14台件，实际配备14台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备278台件，实际配备278台件，配备率满足要求。 | 计量科 |  |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备3台件，准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备6台件，准确度等级满足要求。 进出重点耗能设备配备的测量设备56台件，准确度等级满足要求。 | 计量科 |  |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备经过检定/校准.测量设备检定和精度等级满足要求。 | 计量科 |  |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。经过对2020年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 计量科 |  |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书 用于企业形象广告宣传： | 计量科、品质管理部、生产技术部 | 否 |