附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 2020-01 | 测量过程 名称 | 显示屏接地电阻测量 | 测量过程规范编号 |  | LYD-IE-SOP-236 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 制造部 | 测量项目 | 接地电阻≤100mΩ | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：安规综合测试仪，测量范围（0-510）mΩ，5级 测量方法：SZLYDCL-GF-202001《显示屏接地电阻测量过程控制规范》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看安规综合测试仪，型号规格19032-P，检定日期为2020年6月2日，检定机构：深圳市计量质量检测研究院。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2020年6月3日用编号为19032-P的安规综合测试仪对实物进行3次检测，平均值为y1=73.80mΩ （2）2021年1月9日用编号为19032-P的安规综合测试仪对实物进行3次检测，平均值为y2=74.04mΩ 测量结果的扩展不确定度U=1.76mΩ（k=2），则En= 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.14<1，该测量过程有效。 确认人员：李伟 日期：2021年1月9日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |