项目编号：0089-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：利亚德光电股份有限公司

审核员：

审核日期： 2021年5月13日上午至2021年5月14日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（2-3）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 查企业的《测量仪器台账》，对测量设备进行了分类管理。无新增测量设备。 查机身编号为G118429CJ1351157的光色分析测量系统，校准证书编号为G20210302009008，校准日期为2021年03月02日，校准机构为“杭州远方检测校准技术有限公司”，粘贴了计量确认状态标识。符合要求。 查机身编号为750113，型号规格为THC-1的电子温湿度计，校准日期：2021年04月20日；设备处于有效校准状态。 查机身编号为65073801的校正光枪的校准证书，证书编号：20SJ21003407-0013,校准日期：2021年04月20日，校准机构：“苏州朗博校准检测有限公司”，机构注册号：CNAS L4465,签章资质有效。测量设备证书与台账信息一致。 | 生产管理部 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 | 否 |
| 2 | 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业建立了《制造部管理控制程序》，规定了对测量设备所处环境的控制要求。 查制造部2021年第19周“车间温湿度记录表”，记录了环境的温度、湿度，环境条件满足管制警戒要求。 | 生产管理部 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 | 否 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“回流焊炉温温度测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确，所配备的的测量设备为规格型号：SATART2，测量范围：（0-600）℃的炉温测试仪，校准日期：2021年04月07日，证书编号：37XJ21002186-0001。验证方法正确，测量设备配备合理，符合要求。 抽查关键测量过程：“PCB尺寸测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确，所配备的的测量设备为规格型号：（0-300）mm的 数显卡尺，校准日期：2021年04月07日，证书编号：37XJ21002186-0012。验证方法正确，测量设备配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业今年无新增关键测量过程。 企业共识别出了23个测量过程，其中2个关键测量过程，7个重要测量过程。 查关键测量过程“回流焊炉温温度测量过程控制规范”，规范编号LYD-TV-QA-SIP-031，按照该规范的规定对测量过程实施了控制及有效性确认。 查质量部表单编号为LYD-TV-Q A-FR020/A0的“进料检验报告单”，没有所使用的检验设备信息。 | 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 | 不符合01 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定评价程序》，满足标准要求。抽查《回流焊炉温温度测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《回流焊炉温温度测量过程不确定度评定报告》。 | 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到四家机构： 1）“苏州朗博校准检测有限公司”，机构注册号：CNAS L4465； 2）“中国计量科学研究院”，机构注册号：CNAS L0502； 3）“北京朗博校准检测有限公司”，机构注册号：CNAS L9885； 4）“北京市大兴区计量检测所，计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）12号。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查出厂编号：P.07.4915，型号规格：（0-1.6）MPa的压力表，检定证书编号：京兴字第21006249号,检定日期：2021年04月15日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。 | 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“回流焊炉温温度测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“回流焊炉温温度测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《LYD-TV-TD-SOP-118 leyard小间距灯板SMT作业标准书A3》、《LYD-TV-TD-SOP-015温湿度管理作业办法》等文件、记录资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 查企业的《特种（危险）设备登记表》，共有强制检定设备20台。查编号P.07.4915的压力表，测量范围（0-1.6）MPa，检定日期为2021年04月15日，有效日期为2021年10月14日，检定机构为“北京市大兴区计量检测所”【计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）12号】。符合要求。 | 质量部（亦庄） 制造部 研发中心 人力资源部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电、天然气、汽油。2020年5月-2021年4月用水82866吨，用电4491229kWh，用天然气169763m3，用汽油7539.11L。折合729.9吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产管理部 | 否 |