[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编  号：0089-2020-2021
审核员现场审核记录

企业名称：利亚德光电股份有限公司
审核员：                            

审核日期： 2021年5月13日上午至2021年5月14日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（2-3）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备
	查企业的《年度仪器设备校准计划汇总》，对测量设备进行了分类管理。无新增测量设备。

查出厂编号：74131669，型号规格：GLOBAL SILVER CLASSIC SR 0.710.07的三坐标测量仪，校准日期：2021年4月19日；设备处于有效校准状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 

抽查出厂编号为X061332030的炉温测试仪的校准证书，证书编号：HA3A4GD05750038,校准日期：2021年4月19日；校准机构为：“广东精衡检测科技有限公司”，其机构注册号：CNAS L4487,签章资质有效。

查出厂编号为395107661606的数显温度计，校准证书编号为HA3A4GD05750013，校准日期为2021年4月19日，校准机构为“广东精衡检测科技有限公司”，粘贴了计量确认状态标识。符合要求。
	质量部（深圳）
采购部

制造部
	否

	2
	测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业建立了企业编制了《环境试验操作指导书》，规定了对测量设备所处环境的控制要求。

    查2021年5月质量部“环境温湿度点检记录表”，记录了环境的温度、湿度，环境条件满足要求。
	质量部（深圳）
制造部
	否

	3
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	企业2020年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。

抽查原材料《合格供应商名录》，企业进行定期审核并分类评价。查《进料检验报告单》，申请日期2021年5月12日，零件名称“远普直插单排针座”，已对质量问题进行追溯和整改。符合要求。
查《合格供应商名录》，查《供应商评价表》10份，已对主要供方进行评价。

查《合格供应商名录》，检定校准服务供方10家，其中抽查检定校准服务供方“深圳市计量质量检测研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2016）00009号）、“广东精衡检测科技有限公司” （机构注册号：CNAS L4487）、 “广东省电子电器研究所”（机构注册号：CNAS L0307）。

抽查《供应商评价表》1份，企业已对检定校准机构“广东精衡检测科技有限公司”的资质和能力及服务质量完成了审核评价。
	质量部（深圳）
采购部

	否

	4
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：“显示屏接地电阻测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

查现场安规综合测试仪，出厂编号19032P100241,测量范围为0-510mΩ的综合测试仪，校准日期：2020年06月02日。符合要求。

查出厂编号为X06133202030的炉温测试仪，校准证书编号：HA3A4GD05750038，校准日期：2021年4月19日。校准机构为“广东精衡检测科技有限公司”。签章资质有效。

企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。
	质量部（深圳）

工艺部

制造部
	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程


	企业本次无新增关键测量过程。

企业共识别出了8个测量过程、《显示屏接地电阻测量》等2个关键测量过程、2个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。

抽查了关键测量过程“显示屏接地电阻测量”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

抽查了关键测量过程的《显示屏接地电阻测量》，已对规范进行有效控制。

抽查了关键测量过程“显示屏接地电阻测量”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。
	质量部（深圳）

制造部
工艺部

研发部

	否

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度


	企业编制了《测量不确定度评定评价控制程序》，满足标准要求。抽查《显示屏接地电阻测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《显示屏接地电阻测量过程测量不确定度评定报告》。
	质量部（深圳）

制造部
	否

	7
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到2家机构：

抽查其中深圳市计量质量检测研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2016）00009号）、“广东精衡检测科技有限公司” （机构注册号：CNAS L4487）。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查出厂编号：ZL1918293，型号规格：（0-1.6）级的压力表，检定证书编号：214334259,检定日期：2021年4月20日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。
	质量部（深圳）

采购部

制造部
	否

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。

抽查了关键测量过程“显示屏接地电阻测量”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“显示屏接地电阻测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。
	质量部（深圳）

制造部
工艺部

研发部
采购部


	否

	9
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业强制检定设备共4件。查编号ZL1918293的压力表，测量范围（0-1.6）MPa，检定日期为2021年4月20日，有效日期为2021年10月19日，检定机构为“深圳市计量质量检测研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2016）00009号）。

查《安规测试记录》、《显示屏接地电阻测量过程控制规范》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	质量部（深圳）

采购部

人资行政部

工艺部

制造部

研发部
	否

	10

	企业能源主要品种？年消耗标煤

？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电：2020年全年用电5333342kWh，用水15082吨，汽油14124L，液化石油气6.3吨，折合685.25吨标煤。企业不是重点用能单位。
	制造部


	否


 1 / 3

