[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0087-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：星禾环保科技有限公司
审核员：  
审核日期： 2021年05月20日上午至2021年05月21日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查企业的《测量设备台账》，对测量设备进行了分类管理。本年度新增测量设备1台。

查器具编号为XD5665-10J星禾的氘灯，校准日期为2020年05月14日，校准证书编号为2020F48-10-2706333001,校准机构为“上海市计量测试技术研究院”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。

查规格型号为AT9205D的数字万用表，校准日期为2020年03月30日,校准证书编号为DA20S-AA001037，校准机构为“方圆检测认证有限公司”，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。

企业建立了《环境管理程序》，规定了测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件，符合要求。
	生产部

技术部


	否

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“测定仪泄漏电流测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确，所配备的测量设备为规格型号SATART2的数字万用表，已实施了校准，校准日期为2020年03月30日（周期间隔24月），测量设备的配备合理，验证方法正确，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	生产部

技术部


	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度无新增关键测量过程。

企业共识别了26个测量过程，其中1个关键测量过程，17个重要测量过程。

查编号为XHHBKJCL-GF-2001的关键测量过程“测定仪泄漏电流测量过程控制规范”，已按照该规范的规定对测量过程实施了控制及有效性确认。
	生产部

技术部


	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度


	企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《测定仪泄漏电流测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《测定仪泄漏电流测量过程不确定度评定报告》。
	技术部


	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到3家机构：

1）“方圆检测认证有限公司”，机构注册

号：CNAS L7928；
2）“上海市计量测试技术研究院”，国家法定计量机构计量授权证书号：（国）法计（2017）01039号；
3）“河南省计量科学研究院”，机构计量授权证书号：（国）法计（2017）01031号；详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查型号规格STGR-660的标准镜片的校准证书，证书编号：化字20201001-2158,校准日期：2020年10月16日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。

查技术部规格型号为DT-9205A的数字万用表，未提供出检定/校准证书，经确认为新购置的测量设备，未送检。
	商务部
技术部
	不符合01

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次实施持续监视。

抽查关键测量过程“测定仪泄漏电流测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“测定仪泄漏电流测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	生产部

技术部


	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业未建立计量标准。
企业无强制检定设备。
查“星禾STGR-6400固定机动车尾气遥感检测系统V1.0测试报告”，资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	生产部

技术部
	否

	8

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电。

2020年全年用电15441.17kWh，折合1.9吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 2 / 2

