受理编号：0439-2021A

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 剪板长度测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 65mm±0.05mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 剪板长度检验规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、被测参数技术要求：65mm±0.05mm 公差范围：T=0.05-(-0.05)=0.1mm - 计量要求：△允= 3、测量范围：65mm*3/2=97.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 游标卡尺 | 0-300mm |  | ±20μm |  | EX-2008115 | 2020.08.05 |
| 计量验证记录 游标卡尺测量范围（0～300）mm，满足（0-97.5）mm 要求； 游标卡尺最大误差MPE:±20μm ，MPEV<△允，满足要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 03 月 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 1．被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2．计量要求导出方法正确； 3．测量设备的配备满足计量要求； 4．测量设备已经检定/校准； 5．测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 5 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |