附录B

封隔器中心管硬度测量不确定度评定

测量过程：封隔器中心管硬度检测

测量方法：依据GB/T 230.1  金属表面里氏硬度试验方法

测量设备：TH110里氏硬度计        最大允许误差：±2HB

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度ua

用一块标准值为240HB的里氏硬度块在里氏硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为：248；250；256；244；246；245；248；248；240；247HB。

平均值=246.2

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=1.2HB

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn=1.25=0.53

相对不确定度ua==0.53246.2×100%=0.2%

2.里氏硬度计误差引入不确定度u2

里氏硬度计的最大示值误差为±0.8%，按均匀分布，包含因子k=3，所以

u2=0.8/3=±0.5%

3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.6%

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×0.6% =1.2%