编号：0409-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 上海晨菲水务科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 便携式测振仪 | CF-JY-001 | AS63A | ±5% | 五合一示波器±1% | 机械工业第二计量测试中心站（上海） | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 电磁流量计 | CF-JY-002 | KLD-DN80 | 0.5级 | 标准流量计0.05级 | 机械工业第二计量测试中心站（上海） | 2020.10.20 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | CF-JY-014 | (0-2.5) MPa | 0.4级 | 二级标准双活塞压力真空计±0.05% | 机械工业第二计量测试中心站（上海） | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | CF-JY-007 | ZC25-3 | 10级 | 可调式标准高阻箱±（0.2-2）% | 机械工业第二计量测试中心站（上海） | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | CF-JY-009 | WB2673C | 5级 | 数显高压表±0.5% | 机械工业第二计量测试中心站（上海） | 2020.10.20 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | CF-JY-012 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块五等 | 机械工业第二计量测试中心站（上海） | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 数字电参数测量仪 | 8920040082 | 8902F2 | ±0.5% | 三相程控标准功率源±0.02% | 械工业第二计量测试中心站（上海） | 2020.12.3 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《测量设备计量确认管理管理程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由邱秀虹负责溯源。公司测量设备全部委托机械工业第二计量测试中心站（上海）进行机构检定/校准，证书由邱秀虹保存。抽查7台测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021年 5月 11 日~ 5月 12 日 审核员签字：  部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。