项目编号：0409-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 上海晨菲水务科技有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年5月11日 -12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 质检部负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理。 询问质检部（生产车间）的工作人员：邱武强、鄂磊磊、景超等，基本清楚自己的工作职责。 | 质检部（生产车间） 行政部 采购部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问质检部、采购部、市场部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部（生产车间） 采购部 市场部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的SHCF/CLSC-2021 《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及6项质量目标；质检部归口管理公司的计量目标，每年12月制定下一年度的计量工作方针，目标可测量，已分解至各部门。 | 质检部（生产车间） 行政部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业的外来文件清单中列举了13个在用的标准名称以及编号，均现行有效、并受控。 查：质检部执行的质量检验标准，GB/T24603-2016《箱式叠压给水设备》，现行有效并受控。符合标准要求。 | 质检部 （生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了SHCF/CX08-2021《质量记录控制程序》，规定质检部负责监督、管理各部门的测量记录；各部门负责制定、收集、管理、保管本部门使用的测量记录，记录长期保存；记录填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。 抽查：止回阀的入库检验 记录编号：CF-JL-15,供货单位为上海侧星贸易有限公司，型号规格DN50，进货数量23个，检验项目包括：合格证明、外观检查、机械检查、尺寸检查；检验员：王紫玉，检验日期：2020年9月23日，检验结论：合格。 抽查：第三方检测报告 报告编号为：4W210106，产品名称：箱式叠压无负压供水设备，规格型号：CFWX-16-70-2, 数量为1套，检验项目包括：结构布置检验、安全接地检验、功能检验、控制柜、水箱性能等，检验依据为：GB/T24603-2016《箱式叠压给水设备》，主检：陈旭来，2021年1月7日-8日，检验结论：所检项目符合检测依据；检验单位：浙江省机电产品质量检测所有限公司。 | 质检部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 企业编制了SHCF/CX09-2021《封印和标识管理控制程序》，SHCF/CX10-2021《测量设备管理控制程序》，SHCF/CX11-2021《测量设备环境控制程序》；抽查《测量设备台账》，共有15台件测量设备，分为A、B类管理，均送检至机械工业第二计量测试中心站（上海）检定校准。企业未建立最高标准装置。 抽查：出厂编号为CF-JY-002，规格型号为KLD-DN800的电磁流量计， 2020年10月20日校准，校准单位为机械工业第二计量测试中心站（上海），检验员：陶范杰，建议再校准周期为2021年10月19日。现场标识、台账信息和证书一致。 抽查：质检部（生产车间）的压力传感器，规格型号为：DSTP140,编号为：075G1056，未列入测量设备台账管理，且未进行量值溯源，不满足6.3.1条款测量设备的要求。 生产车间的环境满足测量设备使用要求。 | 质检部 （生产车间） | 次要 不符合项 01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的SHCF/CX07-2021《测量软件管理控制程序》，规定了质检部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前无测量软件。 | 质检部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了SHCF/CX16-2021《测量过程设计和实现控制程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，企业提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 公司共识别13个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程来管理，其中5个重要测量过程。 抽查：重要测量过程-耐压值零位校准过程。 | 质检部 （生产车间） |  |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了SHCF/CX02-2021《顾客满意收集分析控制程序》，编制了《顾客满意程度调查表》，《顾客满意分析报告》，销售部负责顾客调查问卷的发出与收回等工作。 目前没有投诉。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了SHCF/CX19-2021《不合格管理控制程序》，质检部负责不合格测量过程、不合格测量设备控制的归口管理，并组织重大不合格的而评审；以及不合格的标识、记录、隔离处理。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 质检部 （生产车间） | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了SHCF/CX20-2021《持续改进控制程序》，规定了管理者代表负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动。质检部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 质检部 （生产车间） | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。 查《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；测量设备溯源合理。 抽查：2021年3月10日设备入库检验报告，设备名称：罐式无负压供水设备，检验依据为：上海晨菲水务科技有限公司成套设备企业标准 （GB/T26003-2010），信息量全，能够正确使用法定计量单位。 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 质检部 （生产车间） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，水，每个月电耗、水用量分别由供电、供水部门提供的数据。自2020年3月至2021年2月，年度用电、用水耗2.51吨标煤，不是重点耗能企业。 | 财务部 | 否 |
| 14 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：特种设备作业人员证，持证人为景超，许可编号510322199305216773，发证机关为合肥市质量技术监督局，有效时间为2018年4月23日-2022年4月22日。 抽查：第三方检测报告 报告编号：5110-N22171-2020-16号，设备品种为：叉车，设备代码为：51103101162019100124，检验日期为2020年10月14日，检验员：杨军伟、何旭风；检验结论：复验合格。下次检定日期：2021年10月。 查：上海市金山区生态环境局关于年产智能变频恒压供水设备2000套的研发与生产建设项目环境影响报告表的审批意见，同意开工建设。 | 行政部 | 否 |