目编号：0062-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏方正塑业有限公司

审核员：                                         审核日期：2021.5.14

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司总经理张正汉介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质检部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《《PVC-U管材维卡软化温度测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照2021.5.11变更，见附件（注册资金增加。其他没有变化。附电子截图）认证范围无变化。企业管理者代表、组织结构等没有变化。 | 管理层/管理者代表 质检部 后勤部 销售部 技术部 生产部 网络部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的4项质量目标， 质检部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2020年5-12月至2021年1-4月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：抽查生产部分解质量目标4项，质检部分解质量目标5项完成情况：查JS/FZSYCL-BG-2012 《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中生产部、质检部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年3月19日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理张正汉主持、管理者代表张思建及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况.会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司的测量体系内审： 公司于2021年3月2日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表张思建参与审核。内审分1个组，对公司6个部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年3月4日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对上年度认证审核中的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1查质检部使用的出厂编号:2018586，型号规格:XRL-400B的熔体流动速率仪已由“扬州市计量测试技术研究所”校准,证书编号：919005431，校准日期:2019年08月08日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，但设备上未粘贴计量确认状态标识。 2查检验日期为2019年12月06日，报告编号为JSFZ-PVC-U1206的“硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管检验报告”，型号规格为Φ110*3.2，检验项目共8项，依据的技术标准是GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》，检验报告中缺少检测过程中使用测量设备的相关信息.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次认证审核中确定的2个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“质检部未提供2021年01月检测室的温湿度记录，不符合标准6.3.2条款”针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 质检部提供的聚乙烯（PE）给水管检测报告中的检测要求和检测结果中技术参数的计量单位标注规范符合要求，企业目前未有强检设备。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：企业用于华东地区的房地产开发、自来水工程、电力工程等招投标单位。 客户二方审核及企业形象广告宣传。 （3）企业进行招投标用。 | 质检部 | 否 |