编号：0139-2020-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 纸张厚度测量 | | 被测参数要求(含公差) | （0.041±0.003）mm | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | WX/GL-JS-1803检验规范 | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  被测参数要求（0.041±0.003）mm，T=0.003mm  △允≤1/3Ｔ =±0.003×1/3=±0.001mm  测量设备的选择：  高精度电脑厚度测量仪 测量范围（0－5）mm 测量设备的MPEV=±0.001mm | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 高精度电脑厚度测量仪  编号：WXTC-ZJ-016 | | PN-PT6E | ±0.001㎜ | | ZS21012416D098 | 2021.03.02 |
| 计量验证记录  该高精度电脑厚度测量仪经过外部校准，示值误差为0.001mm；符合计量要求，验证合格。  验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： 杨倩 验证日期：2021 年5月16日 | | | | | | | |
| 认证审核记录：  a9be4e226f2cfd7d4154ecb42fe08bf公司已经根据标准导出了测量过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。  审核员签名：  06c7cc1385643a881cdf6830818fbc4  企业代表签字： 审核日期：2021年5月16日 | | | | | | | |