项目编号：0139-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏卫星新材料股份有限公司

审核员：   李学弘                      审核日期：2021年5月15日至5月16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 江苏卫星新材料股份有限公司为生产型企业，目前已建成烟用接装纸（水松纸）生产线。产品销售覆盖18个烟草生产企业，品质高，受到客户广泛好评。 品质管理部等部门识别产品和顾客的测量要求；执行的产品标准有：GZZY.08.02.05(JS)02-2018《烟用接装纸检验标准》(试运行)、Q/GZZY.04.01.40(JS)01-2015《烟用接装纸安全卫生要求》、《产品质量安全管理标准》Q/HBZY 20601 007E-2020等75个标准。 品质管理部组织各部门根据产品、安全、环境和职业健康的相关法律法规识别测量要求转化计量要求，对测量过程的控制和监视满足法规要求。 品质管理部提供了中国合格评定国家认可委（注册号CNAS L12291）实验室认可证书，有效期至2025年5月28日。行政中心提供了扬州市生态环保局颁发的编号913210847424882369002P《排污许可证》（有效期2023年12月30日） 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发生顾客投诉、纠纷、处理等状况，客户满意度97.8%。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查，计量目标与完成情况统计表，公司的计量目标共5项。经统计目标均完成。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年4月22日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理张爱刚主持，由管理者代表蓝丽华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视 | 6.4外部供方 | 公司已经制定《外部供方管理程序》，对供方管理形成规定。品质管理部负责对公司提供检测和校准服务的机构进行评价，填写《外部供方评价表》，建立合格供方清单，基本符合文件规定。 公司未建最高计量标准，测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托广东省世通仪器检测服务有限公司、高邮市计量测试所、中国烟草标准化中心等机构检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。 查品质管理部对提供对外部计量检测机构的检测能力评价记录，符合要求。 根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识，使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.1程序 6.2.2软件6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查了《摩擦系数仪操作规程》、《测色仪操作规程》《定量浓缩仪操作规程》等内容完整规范，符合要求； 抽查了测试软件管理台账，对ST-3000自动套色控制系统等12个软件实施了确认； 抽查了编号YN004工艺卡执行记录，透气度、长度、色差等检测记录符合要求； 提供《测量设备管理台账》在用计量器具187台件，设备和环境条件控制符合文件规定。抽查品质管理部，实验室编号为E12CHA842G超高效液相色谱仪、编号2181882181303B双道原子荧光光度计等8台检测仪器均由广东省世通仪器检测服务有限公司校准，经确认贴有确认标识。 企业产品的测量过程对环境无特殊要求，有温湿度监视，环境条件满足要求。 公司未建立最高标准，企业测量设备均送有资质的第三方进行检定/校准。抽查8台测量设备校准证书，溯源满足要求，详见《量值溯源抽查记录表》。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查品质管理部实验室编号为E12CHA842G超高效液相色谱仪、编号2181882181303B双道原子荧光光度计等检测仪器均依据检测标准规定实施了计量确认，计量确认记录符合要求。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，通过印刷、烫金、分切、打孔、加湿平衡等生产过程进行识别，线上和线下测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素规范，符合要求。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 抽品质管理部实验室超高效液相色谱仪作业指导书（文件编号WX/GLPG-W2107）编写规范。 查品质管理部，“芙蓉王硬领航接装纸”编号检字第202105039号检验报告第5页“检验用仪器”无仪器编号信息，不符合GB/T19022标准条款7.2.4要求。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 | 是01 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查品质管理部实验室《烟用材料中铬、镍、砷、镉、铅残留量测定不确定度评估报告》评定过程和结果规范，符合要求。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年4月8-9日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司9个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于4月15日完成整改。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查：品质管理部实验室对分切、打孔线上测量结果与实验室检测结果定期比对记录，符合要求。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2020年外审和2021年企业内审的不符合均实施了纠正，并制定了纠正和预防措施； 生产过程检验未发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 对2020年外审开出了一项不符合项，企业对不符合组织了纠正，提供蓝丽华、戴叶内审员证书及相关培训评价记录，经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业强检计量器具12台件,均由地方计量检定机构实施了检定。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、天然气、水；2020年度能耗折标准煤3705.7吨，不是重点耗能企业。能源计量器具水及天然气计量仪表由地方供能部门管理控制；电能计量二级电能表22个，三级配置电能表12个。符合要求。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对认证标志未用于形象广告宣传，对企业产品招投标有帮助，参加投标获得加分。 | 品质管理部 企业管理部 设备部 市场管理部 物资采购部 |  |