项目编号：0139-2020-2021

审核员现场监督审核记录

企业名称：江苏卫星新材料股份有限公司

审核员： 李俐                              审核日期：2021年5月15日至5月16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产中心、研发部、工艺部、物资采购部负责本公司测量过程的识别；负责计量要求的导出及生产过程测量设备的计量确认， 询问生产中心主要的负责建立本部门的测量设备台帐，并按照要求及时送到技术部进行设备的计量确认，负责本公司一般测量的过程实现。 计量职能和相关职责满足要求。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，生产中心按工艺文件进行生产，研发部、工艺部按企业的工艺文件全部进行了顾客要求的识别并综合转化为计量要求，并配备了专门的测量设备进行检测，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客求， 企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 3 | 查部门有无所分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》规定了公司的计量方针，提供2020年公司计量工作质量目标完成统计表：在用计量器具送检率100%、检验检测设备完好率、重要测量过程计量检测点配备率、测量准确率、计量服务顾客满意度等5项计量工作目标。该企业质量目标已进行分解，并按季度进行了考核。 2020.12.30统计，2020年年目标已完成。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了测量管理手册和个程序文件、工艺规程、检验规程、整体工艺流程一览表、测量过程控制规范等，生产车间现场工人持有的《原材料进货检验记录》、《成品出厂检验工艺》等工艺技术要求，受控经审批，有受控章。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 5 | 是否有测量过程和结果计算所用软件？抽查1-2份软件确认记录，是否有效，是否经过批准和存档？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》文件， 目前，已建立测量软件台帐。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业质量手册规定了记录的控制要求，规定质量记录12种。 查看《测量过程及控制一览表》，对26个测量过程，查《关键测量过程一览表》制定了监视方法，并实施。 查测量过程《纸张厚度测量过程》被测参数名称、技术要求、测量设备、环境条件、操作人员、测量频次、控制监视方法等进行了确认，有编制、确认签字 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 7 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查编号为WX9007的游标卡尺、WX9008的(0-300)㎜的钢直尺、编号为WX9005型号为(0-200)㎜的游标卡尺、编号：WX3007 型号为NEPS-60的电子台称、编号：WX6196压力表的都进行了计量确认并贴有标识。标识内容符合要求。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。 查《计量和检测设备台账》规定了测量设备名称、规格、型号、精度、编号，品质管理部负责测量设备全过程管理，共有计量器具187台，抽查8台，均有有效检定证书，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 9 | 外部供方为测量体系提供的产品和服务提出要求并形成文件，记录评价结果 | 6.4外部供方 | 企业对常用测量设备常用品牌优先采购原则采购。并将高邮市计量测试所,广东省世通仪器检测服务有限公司。列入了合格供方名单并对其进行了评价。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
|  | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 10 | 确认程序计量文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 | 否 |
| 11 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程。记录。 | 查《计量确认记录》， 抽查了编号为WXTC-FZ-002，型号为FA3204C的电子天平，校准日期：2021.3.2，并按要求形成计量确认记录。记录内容齐全。抽查了编号为WXTC-FZ-035，温度计，校准日期：2021.3.2，计量确认记录内容齐全。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了26个测量过程，企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理《纸张厚度测量过程》为重要测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 提供《客户满意度调查及分析》，2020年顾客满意度统计97.8%，满足要求。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 14 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 查2020年外审开出了一项不符合项报告涉及GB/T19022-2003标准，6.1.2条款，企业对不符合组织了纠正，提供蓝丽华、戴叶内审员证书及相关培训评价记录，经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和天然气；2020年全年共用电和天然气折合3705.7吨标煤，不是重点耗能企业。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备34台件，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。主要是用于贸易结算的0.5S级电能表，满GB/17167的要求。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查企业配备进出公司为电能表0.5S级，满足要求。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 生产中心 研发部 工艺部 物资采购部 |  |