编    号：0104-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：金卡智能集团股份有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2021年06月01日~02日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年11月（25-27）日，组织了五体系一体的内部审核，分四组对五体系涉及的所有管理部门及生产部门进行了全要素的审核，发现了三个次要不符合项，涉及的体系是质量、环境体系，测量管理体系未发现不符合项。 企业于2020年12月30日开展了五体系一体进行管理评审，会议由企业集团主管副总经理蒲争科主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代林总及各部门汇报了测量体系运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 测试中心体系组 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品研发部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 测试中心体系组 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查Q/JK-C1-701《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，按文件规定要求进行统计，查2020年度及2021年一季度的Q/JK-05-715《测量目标完成情况表》已由体系组统计考核，均达标。 | 测试中心体系组 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的59个测量过程，抽查其中高度控制的重要测量过程“膜式燃气表示值误差测量过程”，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见膜式燃气表示值误差测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《膜式燃气表示值误差测量过程过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《膜式燃气表示值误差测量过程监视统计记录表》及《膜式燃气表示值误差测量过程质控图》。 | 测试中心计量组 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项： 1）、查：测试中心的光谱仪配备的标准控样编号YSBS41344-2014(材字968)，Y12Cr18Ni9（303）不锈钢，未列入标准物质台账管理。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 企业采取的纠正措施：测试中心建立了《标准物质台帐》，将光谱仪配备的标准控样编号YSBS41344-2014(材字968)，Y12Cr18Ni9（303）不锈钢等均列入《标准物质台账》管理，满足要求。 2）、采购中心未提供光谱仪设备供应商的评价材料及信息，与企业规定的Q/JK-02-401《采购控制程序》要求不符，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.4条款。 企业采取的纠正措施：从网上下载了光谱仪生产厂家美国的AMETEK的信息，并进行了供方评价。按照企业的程序文件要求，每年评定一次，检查了企业2020年7月30日的JK-6.4-02《合格供方名单》及QR-8.4-01《供方调查评价表》，对相关的外部供方的资质进行了评价，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 测试中心体系组 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 测试中心体系组 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业10台强检计量器具，主要是企业的标准器，企业产品属于计量器具，非定量包装产品。 | 测试中心体系组 行政中心 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 测试中心体系组 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业的生产地址增加了一个，详见《认证信息确认表》。 | 测试中心体系组 | 否 |