编    号：0036-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：浙江中兴防爆器材有限公司

审核员：  吴素平                                  审核日期：2021年05月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年04月28日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改工作，不符合项已关闭。 企业于2021年05月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理兼管代陆苏主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 技检部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品量质、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品量质、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的重要投诉和纠纷。 | 技检部 销售部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查ZXFB/CLSC-2017《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，手册规定每季统计一次，检查了2020年度及2021年一季度《计量工作质量目标完成统计表》已由技检部统计考核，均达标。 | 技检部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程，对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查重要测量过程耐压值零位校准过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见耐压值零位校准过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《耐压值零位校准过程过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足测量过程控制规范要求。详见《耐压值零位校准过程监视统计记录表》及《耐压值零位校准过程质控图》。 | 技检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 查编号为ZX/JYJL-02隔爆型防爆灯出厂检验报告，检验人员丁知敏；批准李致东，日期2019.8.6,法定计量单位（MPa）等，大小写不规范。不符合GB/T19022:2003标准6.2.3条款的要求。 企业采取了纠正措施：已将ZX/JYJL-02《隔爆型防爆灯出厂检验报告》上的法定计量单位，采取了纠正措施，审核组验证了相关的质量检验记录，法定计量单位均能书写正确，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技检部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制 要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业共3台强检计量器具,主要是用于贸易结算、安全防护方面。企业无定量包装产品。 | 技检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于公司的产品开发市场、顾客的要求，以及用于公司产品招投标加分。 | 技检部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 自去年监审以来，企业的资质及组织机构无任何变更 。 | 技检部 | 否 |