项目编号：0079-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：安徽豪家管业有限公司

审核员：                  审核日期： 2021年 6月16日~17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(3~4)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质量部编号为2017218的管材耐压爆破试验机，校准日期2021.5.10日，查编号为2017091901的电子密度计，校准日期2021.4.10日，查编号为1131的电子电子拉力试验机，2021.4.10日检定合格；查生产部编号为01的游标卡尺, 2021.5.10日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 | 质量部/ 生产技术部（生产车间） | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了测量设备《计量确认明细表》。查质量部编号2200、型号MF1-M的熔体流动速率测定仪，对该熔体流动速率测定仪及校准证书进行了计量确认；抽查关键测量过程《PE燃气管壁厚检验测量过程》，有计量要求导出及验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见《计量要求导出及验证记录表》。 | 质量部/ 生产技术部（生产车间） | 否 |
| 3 | 企业对测量过程测量要求识别是否正确？是否有新增关键测量过程? 是否编制控制规范并进行有效性确认？是否对测量过程按计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别了5个测量过程。抽查《熔体流动速率检验测量过程》，按要求对测量过程名称、测量过程依据的标准文件、测量参数名称、测量过程要求、测量过程要素和控制方法等进行了识别，企业新增了一关键测量过程“PE燃气管壁厚检验测量过程”，编制了《PE燃气管壁厚检验测量过程》控制规范，并对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》、附录B、附录C。 | 质量部 生产技术部（生产车间） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《PE燃气管壁厚检验测量过程》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 生产技术部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部负责企业测量设备、辅助材料和消耗性材料的采购工作，负责建立和评价合格供方名录，质量部负责评价合格服务方，保存确认和评价记录，查验相关资质。查质量部《合格服务方清单和评价表》，未见对阜阳远大计量检测有限公司外部服务方的有效性评价记录，不符合GB/T 19022-2003标准6.4条款外部供方的要求。 | 质量部、采购部 | 次要不符合01 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查。销售部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业未发生投诉现象，顾客满意度良好，符合要求。 抽查质量部（内部）顾客满意度汇总表，顾客满意率96%。达到企业标准目标。 抽查销售部中国化学工程第三建设有限公司、四川青石建设有限公司顾客满意率100%，达到企业标准目标。 | 销售部 质量部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水。年消耗 490.04吨标煤,不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件(电能表1台、水表1台)，实际配备2台件，配备率100%，满足要求。 | 行政部/ 生产技术部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级、水表2.5级，准确度等级满足要求 。 | 行政部/ 生产技术部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是供电局为企业配备的三相四线远程电表，由供电局负责管理和自来水公司为企业配备超声波冷水水表，由自来水公司负责管理。 | 行政部/ 生产技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。行政部对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 行政部/ 生产技术部 | 否 |