项目编号：0080-2019-AA-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：安徽宏远仪表有限公司

审核员：                            审核日期： 2021年 6月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查(2-3)台测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业建立了测量设备台账，总共有11台测量设备。查编号TS-01、型号G3/4的螺纹塞规，校准日期2021.5.26日；编号为HYYB-01、型号（0-1）MPa的压力变送器，校准日期2021.5.10日；编号HYYB-02、型号（0-4）MPa的压力表，校准日期2021.5.10日，均处于有效的校准状态，有计量确认状态标识，标识信息与台账信息和证书一致。企业的测量设备对环境条件无特殊要求。 | 技术部 生产部 研发部 生产车间 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查技术部编号为HYYB/CLSC-2019的《测量管理体系手册》有受控标识，符合要求。 查编号为HY/JS.02-2018的检验规程，有产品名称：水表模块、产品型号：LXSS-L、检验项目：电流、技术标准要求、检验方法、抽样等信息，计量单位使用正确，但未进行受控管理，不符合GB/T 19022-2003标准条款 6.2.1程序的要求。 | 技术部 | 次要不符合01 |
| 3 | 企业对提供测量设备、辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备、辅助材料、消耗性材料由市场部负责采购。市场部负责建立和评价合格供方名录，技术部负责评价外部服务方清单，保存确认和评价记录，查验相关资质。详见：《外部合格服务方清单》和《2021年度合格供方业绩评价表》（HYYB/CLJL-06） 。 抽查对深圳华科计量检测技术有限公司的评价记录，营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质CNAS L8465，符合要求。 | 技术部 市场部 | 否 |
| 4 | 查(1-2)台测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查技术部编号080916559、型号（0-150）mm的游标卡尺，2021.5.2日经过校准和验证； 查生产车间型号TCS-150的电子台秤，2021.5.2日经过校准和验证，验证方法正确，满足要求。 | 技术部 生产部 研发部 生产车间 | 否 |
| 5 | 是否对测量过程进行测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《电池开路电压检验过程》测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。市场部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好，符合要求。 2021年企业共发放5份内部顾客满意度调查表，收回5份，从检测设备检定/校准的及时性、强检设备的管理、人员的能力和态度等方面进行评价，内部顾客满意率98%，达到企业标准目标。 市场部发放2021年外部顾客满意度调查表5份，收回5份，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价，抽查永嘉县岩头中心区供水有限公司对企业的评价,外部顾客满意率96%，达到企业标准目标。 | 市场部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水，年消耗 2.42吨标煤,非重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件(电能表1台、水表1台)，实际配备2台件，配备率100%，满足要求。 | 综合部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级、水表2.5级，准确度等级满足要求 。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是供电局为企业配备三相四线DTZW22C-Z型远程采集终端 ，由供电局负责管理，自来水公司为企业配备超声波冷水水表，由自来水公司负责管理。 | 综合部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？强制检定管理？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、检验报告、测量设备台账等，能正确使用用法定计量单位。抽查技术部提供的20210109水表测试记录：测量流速、水表流量值、标准流量值、秤初值、秤末值、表误差、允许误差等计量单位标注规范，符合要求。企业强检设备单独建账管理，按要求送检。 | 技术部 | 否 |