编     号：0045-2019-2021

现场审核记录二

客户名称：浙江精华测控设备有限公司

审核员：                                   审核日期：2021年5月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了《测量设备管理控制程序》、《测量环境管理控制程序》等，规定了品质部负责测量设备配备的审核、调拨和报废；统一管理全公司测量设备，汇总审核各部门上报的测量设备需求计划；协调外来服务单位检定/校准测量设备入库验收。 查：品质部检测室的测量设备管理情况，其中光谱仪的标准控样、洛氏硬度计的标准硬度块等，未按测量设备的管理要求，建立《标准物质台帐》，不满足6.3.1测量设备 要求。 查：《测量设备管理台账》共170台测量设备，对测量设备其进行ABC分类管理，台账信息和证书一致； 查：品质部在检测室配备了温湿度计，已检定校准，并进行了计量确认，使用环境条件满足要求。 |  | 品质部技术部生产部 |  | 01 |  |
| 2 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的ZJH-MSP-12-2018《外部供方管理控制程序》 规定了品质部对委托检定/校准及提供检测服务单位的调查、评价、选择和监视；组织外来服务单位的名单的评审；生产部参与外购测量设备的供方调查、评价、选择和监视，组织测量设备外部供方名单的评审；测量设备使用部门的人员向品质部反馈外购测量设备和外协检测服务的质量信息。 企业编制了《合 格 供 方 名 录》，对浙江省计量科学研究院、温州市计量技术研究院进行评价，符合要求。 |  | 品质部 生产部 |  | 否 |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制《计量确认控制程序》，规定了品质部对关键测量过程涡街流量计示值标定测量过程进行计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 |  | 品质部 生产部 |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 |  | 查：企业编制的《测量过程控制程序》，品质部识别涡街流量计示值标定测量过程为关键测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。 查：企业编制《测量过程一览表》，企业识别的测量过程分为一般、重要和关键测量过程，抽查其中涡街流量计示值标定测量过程为关键测量过程，进行高控管理。 |  | 品质部 生产部 技术部 |  | 否 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 企业无最高标准器，测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为浙江省计量科学研究院、温州市计量技术研究院、量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 品质部 |  | 否 |
| 6 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制《客户满意度分析报告》，2020年共发出《顾客满意度调查表》18份，收回15份，其中1份调查显示为结果不太满意。2020年客户满意度为88.9% |  | 品质部 商务部 |  | 否 |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 查：企业主要耗能为水和电，每个月由供电、供水部门提供数据；2020年1月-12月，消耗水7800吨耗电385744千瓦时，不是重点耗能企业。 |  | 生产部 |  | 否 |