编号：0474-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 剑桥阀业集团有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 外径千分尺 | QFC 1 | （25~50）mm/0.01mm | ±4μm | 量块（5.12~100）mm/4等 | 深圳天塑计量检测股份有限公司 | 2021.05.18 | √ |
| 质管部 | 外径千分尺 | QFC 2 | （50~75）mm/0.01mm | ±5μm | 量块（5.12~100）mm/4等 | 深圳天塑计量检测股份有限公司 | 2021.05.18 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 634270 | （0~100）MPa/2MPa | 1.6级 | 数字精密压力表 | 深圳天塑计量检测股份有限公司 | 2021.05.07 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 050328175 | （0~100）MPa/2MPa | 1.6级 | 数字精密压力表 | 深圳天塑计量检测股份有限公司 | 2021.05.07 | √ |
| 质管部 | 深度游标卡尺 | S13931587 | （0~300）mm | ±0.03mm | 量块（10~291.8）mm/4等 | 深圳天塑计量检测股份有限公司 | 2021.05.07 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | 11100052 | （0~300）mm/0.02mm | ±0.03mm | 量块（10~291.8）mm/4等 外径千分尺（0~25）mm/MPE:±4μm | 深圳天塑计量检测股份有限公司 | 2021.05.07 | √ |
| 质管部 | 高度游标卡尺 | 40922290 | （0~500）mm/0.02mm | ±0.05mm | 量块（10~291.8）mm/4等 | 深圳天塑计量检测股份有限公司 | 2021.05.07 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查7份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 微信图片_20210522092255审核日期： 2021年 05 月21 日~ 05 月22 日  审核员签字： 微信图片_20201220112530 部门代表签字： | | | | | | | | |