游标卡尺（出厂编号：1001060025）期间核查记录

一、1.概述（实施方法）

选用钢坯直径为159.98mm为核查样品，间隔10天定期核查，每次测量次数为2次，取均值。

2.过程监视数据（mm）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.2.15 | 1 | 159.92 | ------------------- |
| 2021.2.25 | 2 | 159.89 | 0.03 |
| 2021.3.5 | 3 | 159.95 | 0.06 |
| 2021.3.15 | 4 | 159.98 | 0.03 |
| 2021.3.25 | 5 | 159.85 | 0.13 |
| 2021.4.5 | 6 | 159.94 | 0.09 |
| 2021.4.15 | 7 | 159.93 | 0.01 |
| 2021.4.25 | 8 | 159.97 | 0.04 |
| 2021.5.5 | 9 | 159.94 | 0.03 |
| 2021.5.15 | 10 | 159.92 | 0.02 |
| 均 值 |  | x=1kxi=159.93 | Rs=1k−1Ri,j=0.048 |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

- 3.控制图绘制

4.结果

从控制图来看，其控制图曲线未超极限值；该游标卡尺是可以接受的.

绘制：                                        审核：

日期：2021.5.15                       日期：2021.5.15