XK3190-A27电子台秤期间核查记录

一、1.概述（实施方法）

选用50kg重的一核查样品，间隔7天定期核查电子秤，每次测量次数为2次，取均值。

2.过程监视数据（mm）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.4.3 | 1 | 50.05 | ------------------- |
| 4.8 | 2 | 49.95 | 0.1 |
| 4.15 | 3 | 50.00 | 0.05 |
| 4.22 | 4 | 49.90 | 0.1 |
| 4.29 | 5 | 50.00 | 0.1 |
| 均 值 |  | x=1kxi=49.98 | Rs=1k−1Ri,j=0.088 |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

3.控制图特定值

x图：

CL=x=49.98

UCL=x+E2Rs=49.98+2.660×0.088=50.21

LCL=x−E2Rs=49.98−2.660×0.088=49.75

Rs图：

CL=Rs=0.088

UCL=D4Rs=3.267×0.088=0.287

LCL=−−−−−−

4.控制图绘制

x图：

UCL（50.21）

CL （49.98）

LCL（49.75）

Rs图：

UCL（0.287）

CL（0.088）

LCL（-----）

1         2          3         4           5

5.控制结果评价：     在控制限以内，过程稳定。

绘制：                          审核：

日期：2021.4.30                       日期：2021.4.30