**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 微机控制电子电子万能试验机 | 11607007 | CMT4104 | *U*=0.04％K=2*U*=0.05㎜K=2 | 标准测力仪0.05级4等量块 | 重庆质信诚计量检测技术有限公司 | 2021.03.09 | √ |
| 质检部 | 直尺 | 35-347-23 | 0-1000mm | *U*=0.08㎜K=2 | 三等标准金属线纹尺 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.03.09 | √ |
| 质检部 | 管材静液压试验机 |  1527 | XGY-10 | *U*=0.4%FSK=2 | 智能压力校验仪0.05级 | 重庆质信诚计量检测技术有限公司 | 2021.03.09 | √ |
| 质检部 | 地上衡 | SCS-3 | 3T | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 重庆质信诚计量检测技术有限公司 | 2021.03.09 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | 236002 | 100kg | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 重庆质信诚计量检测技术有限公司 | 2021.03.09 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | C804100034 | （0-1000）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 重庆质信诚计量检测技术有限公司 | 2021.03.09 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**（未）**建立最高计量标准项，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托重庆质信诚计量检测技术有限公司、四川中衡计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021 年 5 月18 日审核员签字：胡琳 部门代表签字：  |