编号：0498-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 橇装污油泥处理装置钢法兰球阀口径测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ50mm |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.1mm |
|  |  | 公差T |  | 0.4mm |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 测量范围 | （33-67）mm |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 1.游标卡尺 |  |  | （0~150)mm |  |  |  | ±0.02mm | / |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | DQSS/CL-2020-01尺寸橇装污油泥处理装置钢法兰球阀口径测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | DQSS/QC7.1-03-14《游标卡尺操作规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 佟国有 培训合格 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见：附录A |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见：附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见：附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见：附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能均受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 有缺陷 不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2021  年  5 月 21日    审核员：        企业部门代表：