## 1A
附录D
上接头表面硬度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：上接头表面硬度检测
被测参数布氏硬度 测量范围： (220~240)HB 允差范围：±2%H
测量仪器： HB-3000E布氏硬度计 测量范围：（8-650）HBS
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准： |  | 标准硬度块 230HB
序号 | 核查 | 观察记录（mm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.12.21 | 231 | 229 | 230 | 233 | 228 | 230.2 | 5
2 | 2021.1.9 | 226 | 232 | 234 | 231 | 233 | 231.2 | 8
3 | 2021.1.26 | 229 | 233 | 235 | 231 | 229 | 231.4 | 6
4 | 2021.2.25 | 233 | 228 | 231 | 230 | 227 | 229.8 | 6
5 | 2021.3.14 | 232 | 234 | 233 | 231 | 229 | 231.8 | 5
6 | 2021.3.24 | 229 | 232 | 234 | 230 | 231 | 231.2 | 5
7 | 2021.4.14 | 230 | 228 | 231 | 233 | 229 | 230.2 | 5
8 | 2021.4.24 | 227 | 231 | 233 | 229 | 232 | 230.4 | 6
9 | 2021.5.10 | 232 | 228 | 231 | 230 | 229 | 230 | 4
10 | 2021.5.20 | 231 | 227 | 233 | 231 | 229 | 230.2 | 6
| 230.64 |  |  |  |  | 5.6
查表得: |  | A2= | 0.58 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 230.64
上控制线 | UCL= |  | 233.888
下控制线 | LCL= |  | 227.392
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 5.6
上控制线 | UCL= |  | 10.79
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，盘根盒上接头内径的测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员：赵秀荣

## 控制图
附录E 上接头测量过程控制图
均值控制图
UCL=233.888
CL=230.640
LCL=227.392
极差控制图
UCL=10.790
CL=5.6
LCL=0