编号：0017-2018-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 上接头表面硬度检测 | | | 被测参数要求(含公差) | | （230±10）HBS | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | | YS/JS37-1601 | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）   1. 测量参数公差范围：Ｔ=±20HB   △允≤1/3Ｔ=±20×1/3=±6.7HB   1. 测量范围：被测参数（220-240）HB,布氏硬度（8-650）HB   3、测量设备校准不确定度推导： =13.4×1/3=4.7HB | | | | | | | | |
| 计量  校准  过程 | 测量设备名称 | | 型号规格 | 设备特性  (示值误差等) | | 校准证书编号 | | 校准日期 |
| 布氏硬度计/0067 | | HB-3000E | ±2%H当检测230HB时，±4HB | | HK2103201279 | | 2021.3.20 |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 计量验证记录  测量设备的测量范围是（8-650）HBS，满足计量要求的测量范围（220-240）HB的要求。  测量设备最大允许误差±4HB，满足计量要求最大允许误差±6.7HB的要求。  验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： 赵秀荣 验证日期： 2021 年 5月 20 日 | | | | | | | | |
| 审核记录：  该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。    审核人员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b  受审核方代表签字：181a0c1cf74b96520844ccbf1ce1ecd 审核日期：2021 年 5 月24 日 | | | | | | | | |