**测量设备溯源抽查表**

编号：0022-2017-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏亨通电力特种导线有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 电子吊秤 | FW0018 | OCS-XZ | III级 | 衡器检定装置:M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.1.05 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | FW0013 | SCS-100t | III级 | 衡器检定装置:M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.1.05 | √ |
| 设备部 | 压力表 | FP0238 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置:0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.1.13 | √ |
| 质量部 | 卧式拉力试验机 | FM002 | WLW-500 | 1级 | 标准测力仪:0.3级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.1.13 | √ |
| 制造部 | 计米器 | LS0003 | (0-999.9)m | ±0.5% | 标准计米器：  ±0.15% | 苏州市计量测试院 | 2021.1.13 | √ |
| 质量部 | 直读光谱仪 | 13006804 | MAXXLMM１６ | *U*rel=0.9%（*k*=2） | 标准物质U=0.002% k=2 | 苏州市计量测试院 | 2021.4.16 | √ |
| 质量部 | 温湿度计 | TK0033 | HTC-1 | 温度:*U*=0.5℃（k=2） | 露点仪:±0.1℃ | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.1.19 | √ |
| 制造部 | 游标卡尺 | LS0176 | (0-200)mm | ±0.02mm | 检定标准器组：5等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.1.13 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量负责溯源。公司测量设备全部委托苏州市计量测试院、苏州市吴江区检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查8份测量设备检定/校准证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 丁晓华.jpg审核日期：2020年5月29日~5月29日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。