高度控制测量过程有效性确认记录

编号:SGYX03B-1118A

| 测量过程编号 |  | 001 | 测量过程名称 | 铁含量测量过程 | 测量过程规范编号 |  | SGYX03B-1200A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 理化中心 | 测量项目 | 铁含量测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：铁含量63.6%±0.1% 测量设备：X射线荧光光谱仪 测量方法：铁含量测量采用直接测量法，用光谱仪直接测量，读出被测数据，并记录。 环境条件：（18～28）℃ 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用光谱仪对被标样进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2021年1月15日员工宋永强用光谱仪对被标样进行三次铁含量测量，平均含量为63.65%。 2021年1月16日员工宋永强用光谱仪对被标样进行三次铁含量测量，平均含量为63.67%。 X射线荧光光谱仪的测量过程的不确定为 U=0.044% k=2 E==0.32≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |