项目编号：0013-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

审核员：                                                        审核日期：2021-05-28

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由张家港市检验检测中心、安阳市殷都区质量计量检测中心、国家轨道衡计量站等检定校准，使用符合要求。 查：理化中心微机控制电液万能试验机，编号085，，检定日期：2021.04.13， 有效期：2022.04.12； 查：理化中心X射线荧光光谱仪，编号PW4400/30型，，校准日期：2020.05.29； 查：理化中心数显洛氏硬度计，编号399，校准日期：2020.05.29，查：理化中心电子天平，编号110824010，校准日期：2021.04.13，有效期：2022.04.12； 查：理化中心游标卡尺，编号124153，检定日期：2020.05.29， 查：《测量设备台账》，共8618台件测量设备，其中A类668件，包含203件强检，B类3023件 ，其余为C类。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 符合标准要求。 | 设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：《测量过程及控制一览表》，共有310个测量过程，测量要求识别正确，没有新增关键测量过程。 企业编制铁含量测量过程控制规范，测量要求识别正确，测量设备经过张家港市检验检测中心进行校准。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未新增关键测量过程。 对铁含量测量过程控制编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。 | 设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 查：铁含量测量过程控制对测量设备直读光谱仪铁含量测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《测量设备控制程序》SG.YX.JL.02.12-2019，对列入体系管理的测量过程，测量设备计量确认过程按照《测量过程控制程序》SG.YX.JL.02.15-2019规定的频次进行持续监视统计记录。 | 设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：企业技术标准、操作过程等计量单位使用规范。企业强制检定的测量设备203件已送检，符合要求。 | 设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、 | 否 |