[image: image1.png]—

222\



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0013-2018-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司
审核员： [image: image2.png]


                            审核日期： 2021年5 月28 日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业编制了《标识控制程序》(SG.YX.JL.02.11-2019)、《测量设备控制程序》(SG.YX.JL.02.12-2019)及《量值溯源控制程序》(SG.YX.JL.02.16-2019)等，建立设备台账，分为ABC类管理，共计1476台，抽查编号为202003的ACS-30电子计价秤2021.4.13日检定合格。查出厂编号为的101210799型号（0-150mm）游标卡尺2020年5月29日检定合格,抽查编号为ZJG-OO6(1244）的游标卡尺2020.5.29日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。现场环境条件满足要求。

	轧钢厂
	否


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业编制了《计量确认控制程序》，NO：SG.YX.JL.02.14-2019，按控制程序对测量设备进行了设备检定/校准，并进行了计量确认验证，满足计量要求，查轧钢厂无关键测量过程。
抽查：轧件尺寸测量过程，技术要求71±1mm，配备游标卡尺，量程（0-150）mm，检定示值误差±0.03mm；查加热炉温度控制过程，配备了热电偶，并进行了校准和验证。

	轧钢厂
	否


	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	   企业编制了《测量过程控制程序》，编号：SG.YX.JL.02.15-2019，按程序对测量过程进行分类管理，分为一般、重点、关键测量过程进行管理。

轧钢厂建立了测量过程及控制一览表，识别测量过程共计39个，其中一般过程22个，重要过程17个，无关键测量过程。

企业编制的《不合格控制程序》、《预防措施控制程序》、《测量过程控制程序》、《测量设备控制程序》等规定对列入体系管理的关键、重要和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键和重要测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，为生产工序提供有效保障。

	轧钢厂
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	轧钢厂按测量过程控制程序及职能要求识别测量过程，查测量过程及控制一览表，该单位无关键测量过程。
	轧钢厂
	否

	5
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业消耗能源主要有：动力煤、焦炭、电力、水、柴油 ，2020年共消耗116万吨标准煤，为重点用能单位。

	设备能源环保处
	否

	6
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源管理网络图》及能源基准标杆管理办法、水的供给和试用管理办法、蒸汽使用管理规定等能源计量管理制度，进出用能单位应配备11台件，实际配备11台件，配备率满足要求。

进出次级用能单位应配备123台件，实际配备123台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备407台件，实际配备402台件，配备率满足要求。
	设备能源环保处
	否

	7
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查进出用能单位配备的测量设备编号为Q01242-6KL电子汽车衡， EQ \o\ac(○,Ⅲ)级准确度等级满足要求。按配备率60%查验。进出次级用能单位配备的测量设备编号为09036料斗秤，0.5级准确度等级满足要求。按配备率40%查验。

进出重点耗能设备配备的测量设备C1097喷吹罐秤，0.5级准确度等级满足要求。按配备率20%查验。
	设备能源环保处
	否

	8
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查验配备的测量设备均经过检定/校准，设备计量准确的等级满足要求。
	设备能源环保处
	否

	9
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源计量管理部门对能源计量数据采用能源监测系统进行自动采集，由设备能源环保处平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。
	设备能源环保处
	否


 2 / 2

