受理编号： 0520-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 沪航科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 0-1.6MPa | 19102549 | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.19 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | （50-75） mm | 41386 | ±5μm | 量块5等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.19 | √ |
| 质检部 | 超声波 测厚仪 | LAR850 | 29761564 | ±(1%H+0.1)mm | 超声波标准厚度块 Urel=1.2%, k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.19 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 0-300 mm | 6110662672 | ±0.04mm | 量块5等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.19 | √ |
| 质检部 | 数字电火花检漏仪 | LYH-7 | 7415 | ±5％ | 数字多用表 DCV: Urel=0.002% DCI: Urel=0.005% (K=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.19 | √ |
| 质检部 | 数显洛氏硬度计 | HRS-150 | R20030237 | ±1.5HR | 标准洛氏硬度块 U=0.5HR, k=2 | 安正计量检测有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 技术部 | 微机控制冲击试验机 | XBZ-300C | XBD2019010623 | ±4J | 低能量 夏比V型缺口标准冲击试样 Urel=1.5%，k=2 | 安正计量检测有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 技术部 | 微机屏显液压万能试验机 | WEW-600 | 170920 | ±1.0％ | 标准测力仪 0.3级 | 安正计量检测有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 技术部 | 直读光谱仪 | Minilab150 | 19052MNLB02 | ±2.0％ | 合金钢16Mn U=0.004%~0.03%, k=2 | 安正计量检测有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 审核综合意见： 该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，分别送检至深圳华科计量检测技术有限公司、安正计量检测有限公司。查9份测量设备检定校准证书，全部在有效期内，量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年5月30日 -31日。 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |