目编号：0074-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：大庆泰泽机械加工有限公司

审核员：                                                  审核日期： 2021.5.29

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：生产技术部（生产车间）、采购部、销售部、办公室、质检部、财务室。查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是质检部，询问：质检部经理刘万福、检验人员以及车间操作人员清楚自己的工作职责。 | 生产技术部 （生产车间） 质检部 | 否 |
| 2 | 了解企业建立测量管理体系以来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 企业建立测量管理体系三年来运行情况正常，质检部共识别28个测量过程，无新增测量过程，“封隔器中心管硬度”为高度测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表10份，顾客满意度为99%。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业营业执照未发生变化，认证产品范围无变化。公司在测量管理体系运行方面，管理者代表、组织结构没有变化。 | 管理者代表 办公室 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在管评中对公司2020年1月到12月质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标及测量管理体系的运行是有效的。因公司规模小，没有将质量目标分解，计划每年年终对目标的完成情况进行汇总考核。 | 管理者代表 办公室 质检部 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2020年3月30日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理王文龙主持，管理者代表曲万红汇报，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中加强计量器具的管理，加强日常检验检测记录，做好人员培训工作的问题，落实了整改部门。 | 管理者代表 办公室 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员6人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 办公室制定了各类人员能力要求，办公室制定了2021年度计量人员培训计划共3项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 6 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致。 | 6.2.1 程序 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 | 在质检部提供的标准中，企业能对现行标准有效全面识别。标准有效。企业有标识管理程序文件，测量设备已进行计量合格确认。查编号为101931（0-150）mm游标卡尺、890475（100-125）mm外径千分尺、6705（50-160）mm百分表，编号为2535的（0-60MPa）精密压力表均检定有效，校准日期：2021.1.10。台帐相关信息与检定证书一致，标识符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 核对1-2个记录，查记录是否得到有效控制 | 6.2.3 记录 | 查：封隔器中心管硬度监视统计控制记录（2020年1月~2020年12月），资料信息齐全，监视人：张鹏。 查：桥塞中心管尺寸检验记录，检测项目外径、内径等，验证结论：合格，检验员：李东海，符合要求。记录数据齐全，法定计量单位书写基本规范。 查:高度控制过程“封隔器中心管硬度测量过程”记录信息量完整。公司所有出具的检验报告、记录按《记录控制程序》规定实施管理，保存3年。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》，质检部、采购部、销售部已对外部供方和服务商进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查《供方年度评定表》；企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。 查：公司计量器具主要沈阳计量测试院进行检定，公司对其资质进行了确认。 | 采购部、销售部 质检部 | 否 |
| 9 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 7.1.4计量确认过程记录 | 查：企业识别了中心管尺寸（内径、外径、总长）检验、连接套外径、内径检验、油管锚硬度检验、封隔器上、下接头硬度检验等产品生产过程的测量要求，对重要测量过程封隔器中心管硬度检验测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 企业编制了TZ/CL-19-2018《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了28个测量过程，企业将上接头密封槽检验、连接套内径检验、油管锚硬度检验、封隔器中心管硬度检验等4个测量过程定为关键重要测量过程。编制了控制规范，抽查了TZ/CL-01《封隔器中心管硬度测量过程控制规范》，对封隔器中心管硬度检验测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 生产技术部 | 不符合项01 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》。销售部对外部顾客采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查，抽查了10份《顾客满意度调查表》顾客满意率达99%，达到企业制定的质量目标。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 12 | 企业几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年3月22日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。发现本次内审与上一次内审时间间隔超过公司规定的12个月，不符合GB/T19022-2003 8.2.4条款“在构成测量管理体系的各个过程中，应监视计量确认和测量过程。监视应按照形成论据的程序和确定的时间间隔进行。”的规定要求。属于次要不符合项。建议企业加强测量管理体系程序文件执行的检查力度。及时发现并采取有效措施，防止测量管理体系文件执行不到位的情况发生。 | 管理者代表 办公室 质检部 | 次要不符合项01 |
| 13 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了TZ/CL-18-2018《审核和监视管理控制程序》。该企业对计量确认过程和测量过程能够按照计划要求每年进行，对过程中所涉及的12台测量设备均能够按照周期进行检定，并对涉及关键测量过程的测量设备进行有效性确认，满足其使用要求。 查：对关键测量过程“封隔器中心管硬度检验”记录显示:2020年1月到2020年12月用硬度计对封隔器中心管硬度进行硬度监测，比对数据均满足测量过程技术要求。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 14 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对2021年审核中发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改，在规定时间内完成。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对2020年审核中发现的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司2020年审核中确定的1个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业43台件测量设备列入计量确认，无强检计量器具。查文件、报表等资料中计量单位的使用，法定计量单位标注规范。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；企业2020年1-12月耗能为17.3吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，属于当地供电和供水部门，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2）企业用于中国石油天然气集团有限公司、大庆油田、吉林油田、辽河油田、西部钻探、新疆油田招投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 22 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2环境 | 企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 23 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了TZ/CX-16-2020《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了封隔器中心管硬度检验测量过程等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |