编    号：0038-2020-2021

审核员现场审核记录一

企业名称：常州常工电子科技股份有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2021年06月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年11月10日 ，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了一个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年12月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由总经理李新宏主持，根据管理评审内容的要求，说明了这次测量管理体系管理评审会议的目的、评审范围及评审要点，管理者代表通报测量管理体系运行情况，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，测量管理体系是充分的、有效的、也是适宜的、质量目标是适宜的，目前不需要修改，形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 技质部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 技质部 管理部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查Q/CG G002-2019 《测量体系管理手册》规定了公司的管理体系管理方针及质量目标六项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，查2021年（1-5）月份的测量体系目标完成情况统计表，各部门的完成情况，由技质部统计考核均达标，满足要求。 | 技质部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的27个重要测量过程：电容检测、电压检测、电阻检测、耐压检测、绝缘电阻检测、车间环境温度检测、水表的示值误差检定、单相电能表的电能误差检定、三相电能表电能误差检定等测量过程，抽查了其中高控测量过程：单相电能表电能误差检定过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见单相电能表电能误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《单相电能表电能误差检定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《单相电能表电能误差检定过程监视统计记录表》及《单相电能表电能误差检定过程质控图》。 | 技质部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 查单相电能表检定室在用的测量设备，其中出厂编号E1382，单相电能表校验台的计量标识，检定日期2019年3月1日，已过期，未及时更换，（查看了此测量设备的检定证书，检定日期 2020年3月26日，有效期至2021年3月25日，在有效期内使用 ），不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识的要求。 企业采取的纠正措施：现场检查了单相电能表检定室在用的出厂编号E1382，单相电能表校验台的计量标识已更新，检定日期2021年3月26日，检定周期一年，在有效期内，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技质部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技质部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具。企业的产品非定量包装产品。 | 技质部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 管理部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 管理部 | 否 |