波峰焊锡炉温度测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：波峰焊接工艺规范

1.2检测环境条件：温度(20±5)℃

1.3检测仪器：烙铁温度计，测量范围：（0-600）℃ ；示值误差： ±2℃

1.4测量数学模型  y=x

y———被测波峰焊锡炉温度

x———检测仪器的读数

2.最佳测量值

对同一波峰焊锡炉温度重复测量n=6 次，

测得结果（℃）：245   244   244   243   245  245

x=1nxi=244.3℃

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)=u2(x)

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度uA(x)、分辨力引入的不确定度分量uB1(x)和烙铁温度计误差引入的不确定度uB2(x)。

4.1重复性引入的不确定度uA(x)

x=1nxi=244.3 ℃       s(x)=(xi−x)2n−1≈0.82℃

日常测量取平均值为最佳测量值，uA(x)=s(x)6=0.34℃

4.2分辨力引入的不确定度uB1(x)

烙铁温度计分辨力为1℃     估计均匀分布

uB1(x)=123≈0.29℃

由于重复性分量包含分辨力引入的不确定度分量，为避免重复计算，只计算最大影响量uA(x) ，舍弃uB1(x)。

4.3烙铁温度计误差引入的不确定度uB2(x)

烙铁温度计最大允差为 ±2℃     估计均匀分布

uB2(x)=ak=23≈1.15℃

4.4测量读数值的不确定u(x)

u(x)=uA2(x)+uB22(x)=0.342+1.152≈1.2℃

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=1.2℃

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2.4℃        k=2