项目编号：0480-2021

审核员现场审核记录

企业名称:国电南京自动化股份有限公司

审核员：                                  审核日期： 2021年6月11日～6月12 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问检测中心和生产中心领导、计量管理、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）能够清楚了解自己的工作职责内容。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 安全生产与运营管理部和检测中心已按照标准要求组织识别企业生产经营中质量安全环保能源等方面的顾客的测量要求和法律法规要求。从原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，如电流、电压、温度等。并建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，配备的测量设备经过验证满足要求。 产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未出现顾客投诉况和纠纷、处理等状况。 | 安全生产与运营管理部 检测中心 生产中心 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查Q/GDNZ.GM1.101 -2020《测量管理体系质量手册》规定了公司的计量方针和5项计量工作目标。目标未分解到部门，由检测中心统一管理统计 | 检测中心 | 否 |

| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 由人力资源部统一管理人力资源和培训情况，制定年度培训计划和内容。抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。其中测量校准人员培训后上岗。具体审核内容详见管理审核记录。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系Q/GDNZ.GM1.101 -2020《测量管理体系质量手册》和相应的测量管理体系程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业计量管理要求，体系文件有效、受控。经审核和批准发布实施。提供了PS 640UX系列低压保护测控装置检测大纲和记录、QW1377D/0《单板测试作业指导书》作业文件，文件经编审批，有日期和受控文件标识，计量单位使用表达正确，符合要求。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制Q/GDNZ.GM2.623-2020《记录控制程序》，对测量管理体系所使用记录的修改、删除、标识、储存和管理进行控制。 明确了测量记录管理要求包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 抽查：屏柜调试测试报告，合同号202101870311，记录了规格型号GPST671U-1111A110kv变压器保护测控柜，工作内容，执行状况等调测项目，有检验员经竹青和检测周玲玲签字，日期2021.6.10。 PSL-621UDA-N装置检测报告，记录了外观、绝缘电阻试验、介质强度实验和电气技术性能检测项目检测情况，检验结论：合格；有检测人员和检验人员签名；时间2021-06-08。 波峰焊温度检测记录：编号QWI1324-01，检测依据：《CN 350波峰焊接作业指导书》，设备：快克191AD规记录了检测点位置和温度检测值， 监测结果，检测时间2021.6.2，检测人：李铁 信息量基本完整，记录清楚，无涂改。符合要求。 | 检测中心 生产中心 | 否 |

| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制的Q/GDNZ.GM2.631 -2020 《测量设备控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，编制了《测量设备管理台帐》，按年度量值溯源确认计划进行周期检定、校准，2021年度共1127台件已对测量设备进行ABC分类管理，其中AB类为950台件。台账包括监视设备标准物质。企业采用管理系统对测量设备进行管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、中国赛宝实验室和南京熊猫汉达科技有限公司检定校准。 查编号为1006301-005型号CS-9010X耐压测试校验装置，编号162373型号CA1631电压电流校准仪，编号14110657型号TOS9000绝缘耐压测试仪，编号0805299（0-150）mm数显卡尺 经现场审核查看，以上的测量设备均处于有效的检定校准状态，有计量确认标识，完好。测量台账信息和证书一致，满足要求。 现场环境基本满足调测试要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了测量软件管理程序，编制了Q/GDNZ.GM2.622 -2020《软件控制程序》，对软件管理提出要求。企业目前无在用专项测量软件。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制了Q/GDNZ.GM2.711 -2020 《测量设备计量确认控制程序》根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并开展了对测量设备的确认，查见计量确认明细表。 查：波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程的计量要求导出和计量验证记录表。测量设备分别由南京市计量监督检测院和南京熊猫汉达科技有限公司计量中心校准，符合要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的Q/GDNZ.GM2.721 -2020《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，识别32个测量过程，编制了《测量设备计量确认表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 按一般和关键测量过程进行管理。企业对综合测控装置单机调试电压测量过程和波峰焊锡炉温度测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 查：生产中心介质强度试验未纳入关键测量过程进行监视，不符合要求。 | 检测中心 生产中心 | 不符合 01 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的Q/GDNZ.GM2.731 -2020《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，现场重点抽查了波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程，进行了测量不确定度评定，评定方法基本正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了Q/GDNZ.GM2.830 -2020《不合格控制程序》对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。对发现的不合格进行确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了Q/GDNZ.GM2.824 -2020《测量管理体系监视程序》、Q/GDNZ.GM2.823 -2020《内部审核控制程序》Q/GDNZ.GM2.842 -2020《纠正措施控制程序》Q/GDNZ.GM2.843 -2020《预防措施控制程序》并执行实现体系持续改进。 | 检测中心 生产中心 | 否 |