## 1A
光谱仪C含量测量过程监视统计记录表
测量过程名称：光谱仪C含量测量过程
被测参数：C含量 测量范围：（0.37-0.44）% ， 测量允差：±0.01%
测量仪器：BVL直读光谱仪 测量范围（0.005-2.5）% ， U=0.006% (k=2)
监视方法：统计技术 核查标准：标准样块
序号 | 核查 | 观察记录（HRC） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.06.15 | 0.402 | 0.403 | 0.397 |  |  | 0.40067 | 0.006
2 | 2020.07.15 | 0.404 | 0.401 | 0.406 |  |  | 0.40367 | 0.005
3 | 2020.08.15 | 0.399 | 0.402 | 0.401 |  |  | 0.40067 | 0.003
4 | 2020.09.15 | 0.405 | 0.407 | 0.403 |  |  | 0.405 | 0.004
5 | 2020.10.15 | 0.402 | 0.403 | 0.406 |  |  | 0.40367 | 0.004
6 | 2020.11.14 | 0.398 | 0.402 | 0.401 |  |  | 0.40033 | 0.004
7 | 2020.12.15 | 0.404 | 0.406 | 0.408 |  |  | 0.406 | 0.004
8 | 2021.01.15 | 0.401 | 0.396 | 0.399 |  |  | 0.39867 | 0.005
9 | 2021.02.15 | 0.403 | 0.398 | 0.399 |  |  | 0.4 | 0.005
10 | 2021.03.15 | 0.397 | 0.403 | 0.402 |  |  | 0.40067 | 0.006
11 | 2021.04.15 | 0.401 | 0.402 | 0.406 |  |  | 0.403 | 0.005
12 | 2021.05.15 | 0.4 | 0.403 | 0.402 |  |  | 0.40167 | 0.003
| 0.402 |  |  |  |  | 0.0045
查表得: |  | A2= | 1.023 | D4= | 2.574 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.402
上控制线 | UCL= |  | 0.4066
下控制线 | LCL= |  | 0.3974
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.0045
上控制线 | UCL= |  | 0.011583
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，毛坯材料成分测量过程中未出现非正常变异， 能满足生产工艺要求。
核查人员：

## 1B
C含量检测测量过程控制图
均值控制图
UCL=0.4066
CL=0.4020
LCL=0.3974
极差控制图
UCL=0.0116
CL=0.0045
LCL=0