**测量设备溯源抽查表**

编号：0057-2018-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盐城市弘通石油机械有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生技部 | 内径百分表 | 169258 | （35-50）mm | ±0.01mm | 光栅式指示表  检定仪±3μm | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.4.21 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 78692 | WT5002 | 级 | 砝码：F1等级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.3.23 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 1603034 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.3.23 | √ |
| 生技部 | 外径千分尺 | W130427092 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块：5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.4.21 | √ |
| 质检部 | 液压万能试验机 | 18110083 | WE-V600B | ±1% | 标准测力仪：0.3级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.3.19 | √ |
| 质检部 | 温湿度计 | HT-J200655 | HTC-2A | ±2.0℃  ±5%RH | 温湿度检定箱  温度：U=0.5℃，k=2湿度：U=1.8%RH，k=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.6.3 | √ |
| 质检部 | 表面粗糙度仪 | 18112903 | YH-160 | ±1% | 多刻线样板一等  平面平晶 一等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.4.21 | √ |
| 质检部 | 腐蚀速率  测试仪 | FSSL-001 | KLFS-B | ±0.0001mm/a | 腐蚀速率标准器：  其中分析天平级 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2021.4.21 | √ |
| 审核综合意見：    公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心及北京航天计量测试技术研究所等机构检定/校准，校准/检定证书由办公室田径保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年06 月16 日~06 月16 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。