**附B： 压力表超压试验测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  编号 | | 202101 | 测量过程  名称 | AS-100气密性试验 | 测量过程规范编号 | | HW-CL-GF-202101 |
| 所在部门 | | 技术工程中心 | 测量项目 | 压力≥（0.35+0.06）MPa | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：压力表，测量范围（0-0.6）MPa，允许示值误差:±0.0096MPa。  测量方法：2021.04.21版《安装、使用及售后服务手册》  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。  其他影响量： | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  1、查看《测量设备管理台账》上的测量设备：压力表，设备编号：6483 ，检定日期：2021.4.16检定机构：沈阳计量测试院。符合要求。  2、检测过程有效性进行确认：  1)、2021年1月28日用设备编号6483的压力表对实物进行3次检测，平均值为=0.350MPa  2)、2021年6月2日用设备编号6483的压力表对实物进行3次检测，平均值为=0.352MPa  测量结果的扩展不确定度*U*=0.011MPa *k*=2，则En=  当E n≤1时测量过程有效。此En=0.13<1，该测量过程有效。  确认人员： 89167af2a8e80bcd2fa53cad06356f9 日期：2021年06月02日 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |