## 监控记录
附C AS-100气密性试验过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | AS-100气密性试验 |  |  | 被测参数: |  | 压力≥（0.35+0.06)MPa |  |  | 允许偏差： |  | 0.06MPa
测量仪器： |  | 压力表 |  |  | 测量范围: |  | （0-0.6）MPa |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.0096MPa
核查物件: |  | 压力表 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台压力表按期测量同一类型的压力表
日 期： |  | 2021-01-20 | 2021-01-28 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 2021-06-02
测 量 值 | 1 | 0.352 | 0.35 | 0.352 | 0.354 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.354 | 0.354
| 2 | 0.352 | 0.35 | 0.352 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
| 3 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.354 | 0.352 | 0.352
| 4 | 0.352 | 0.354 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.354 | 0.35 | 0.35 | 0.352 | 0.352
| 5 | 0.354 | 0.35 | 0.352 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.352 | 0.352
平均值(X) |  | 0.3524 | 0.3508 | 0.3516 | 0.352 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3512 | 0.3504 | 0.3512 | 0.352 | 0.352
全距（R) |  | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| X | 2021-01-20: 0.35123; 2021-02-22: UCLx=X+A2R; 2021-03-08: 0.35296; 2021-03-25: A2; 2021-03-30: 0.577; 2021-04-25: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-20: 0.003; 2021-02-22: LCLx=X-A2R; 2021-03-08: 0.3495; 2021-03-25: D3; 2021-03-30: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.006342 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123
UCLx |  | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296
LCLx |  | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3495
R均值 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
UCLr |  | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342 | 0.006342
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-02-22: 安海海; 2021-03-30: 审核：; 2021-04-12: 李勇

## Sheet1
0.0019437 | 0.354 | 0.35 | 0.356 | 0.352 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.352 | 0.354 | 0.35